超声骨密度仪参数
	序号
	技术规格要求
	投标响应情况

	一
	用途：适用于测定人体的骨骼密度，以供临床医师诊断、研究
	

	  1.2
	认证标准：符合WHO标准，SFDA 或CE认证标准
	

	  1.3
	测量项目：OI、T-值、Z-值、OPR.成人比，同龄比
	

	  1.4
	测量部位：跟骨
	

	  1.5
	测量方式：全干式、双向超声波发射与接收极限超声装置
	

	1.6
	探头：软质气囊，以介质油作为介质，这样使用户检测时接触部位舒适的同时可以不受外部温度变化的影响，确保测量的准确性和重复性
	

	  1.7
	调整探头间距及频率：探头与被测部位直接接触、自动调整接触距离，探头频率0.5MHz±5%，声速范围1660±10% m/s
	

	  1.8
	内置参考数据库：真正完整的亚洲人标准数据库
	

	1.9
	病人数据管理系统：外置电脑＞200000个病例，病人资料自动保存
	

	  1.10
	超声波削减试验：削减量应不大于8.52db
	

	  1.11
	温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差
	

	  1.12
	测量时间：小于25秒,测量数据传输及打印不超过60秒
	

	  1.13
	测量精度：OI<0.7%;BUA<0.2%;    SOS<0.2%
	

	  1.14
	测量重复性:不大于1%
	

	1.15
	超声传感器：特制油囊传感器，最大限度减少外部环境引起的误差，大幅提高测量稳定性,在产品寿命期内不需要更换,可永久使用
	

	1.16
	定标（校正）：标准模块自动定标
	

	  1.17
	超声波输出： LSPTP 1.8mW/cm
	

	  1.18
	调整探头间距：自动调整探头测量间距与足部直接接触
	

	1.19
	测试系统：自动定位超声探头，自动搜索最佳信号，自动调节油囊压力检测装置。
	

	  1.20
	环境温度：5~35℃
	

	  1.21
	校正模块：配备QC校准模块
	

	  1.22
	操作软件：中文界面
	

	  1.23
	配 置：可打印检测数据报告单（配置品牌台式计算机和彩色打印机）
	

	二
	商务条款：
	

	2.1
	提供设备医疗器械注册证和产品注册登记表
	

	2.2
	提供仪器详细的配置清单及配件和消耗品的报价清单。
	

	  2.3
	安装完成时间：合同签订后30天内到货安装完成
	

	2.4
	安装地点：招标人指定地点
	

	  2.5
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标响应文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准
	

	三
	售后服务：
	

	  3.1
	免费提供操作培训，维护人员培训及操作手册
	

	  3.2
	维修响应时间≤4小时，24小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。提供24小时维修电话
	

	  3.3
	主机保修≥贰年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。终身免费维修（只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款）
	


