宁波市鄞州人民医院医共体总院CO2培养箱等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 预算要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 培养箱 | 1台 | 要求稳定的温度（37℃±0.5℃），恒定酸碱度（PH值：7.2-7.4）饱和湿度≥95%，有效容积≥200L | ≤5万 |
| 2 | 除颤仪（含抢救车） | 6套 | 详见技术参数 | ≤24万 |
| 3 | 恒温箱 | 1台 | 进口品牌， 对流技术：自然对流， 温度范围：+5-75℃ 温度均一性：37℃±0.5℃ 温度稳定性：37℃±0.4℃ 箱内容积：≥400L | ≤3.9万 |
| 4 | 血气分析仪 | 5台 | 要求详见参数 | ≤20万 |
| 5 | 超声电导定向透药治疗仪 | 1台 | 利用超声波对媒质作用和改变细胞膜的通透性把药物经过皮肤或黏膜投入机体，用于改善糖尿病患者微循环，改善血供，减少糖尿病患者胃部痉挛症状，促进肠胃蠕动 | ≤1万 |
| 6 | 医用干燥柜 | 1台 | 用于供应室手术器械的干燥，详见技术参数 | ≤6万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购CO2 培养箱等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9如属于鄞州区招标入围产品的提供入围通知书复印件；

2.10标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.11其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）王老师处登记，报名电话：0574-87016979。报名截止时间2020年1月14日。

4、本次议标定于2020年1月15日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年1月7日

品目1、2、3、6项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |

品目4、5项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 设备价格分（10分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其设备价格得分得满分10分。 其他投标人设备价格得分按照下列公式计算： 设备价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
|  | 试剂（耗材）价格分（20分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的试剂（耗材）占收费比例。 参与评审的价格为评标基准价的其试剂（耗材）价格得分得满分20分。 其他投标人试剂（耗材）价格得分按照下列公式计算： 试剂价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |

附件：除颤仪技术参数

| 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- |
| 一、技术参数 |  |
| 1. 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 2. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 3. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。最大除颤能量可达360J。 |  |
| 4. 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 |  |
| 5. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |  |
| 6. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 7. 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 |  |
| 8. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 9. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| 10. 支持中文操作界面。 |  |
| 11. 彩色TFT显示屏>=7”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 12. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 13. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 14. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 15. 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 16. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |
| 17. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |
| 18. 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 19. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 二、升级功能 |  |
| 1、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |
| 2、可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 |  |
| 三、其它技术要求 |  |
| 1必须提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 四、售后服务 |  |
| 1.保修期：≥二年 |  |
| 2.现场维修响应时间：24小时 |  |
| 3.免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |

附件：

| 血气分析仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| - 应用于血气分析标本，进行血气、电解质和代谢物,血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、测定快速、免维护免保养的特点。 |  |
| 2.检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac） 血氧（tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb）、胆红素BILI |  |
| 3.全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL； |  |
| 4.进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器 |  |
| 5.测试方法：电极法。 |  |
| 6.无需另外购置/更换电极、管路等消耗品；电极及管路系统免维护。生物安全性好. |  |
| 7.一体化分析包（含电极，定标/质控溶液）室温保存，无需冷藏。分析包包出厂有效期大于等于160天 |  |
| 8.定标：自动执行一点和两点定标。 |  |
| 9.内部质控功能,保证检查结果准确可靠,且执行内部质控不消耗测试人份数. 仪器能自动识别异常并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。质控报告可以图表格式打印备案。 |  |
| 10.系统对每个标本检测后及待机状态每30分钟即进行一次质量分析测试，保证实时监控。 |  |
| 11.测试时间：含血氧等全项目≤95s ；不含血氧≤70s |  |
| 12.病人历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。 |  |
| 13.仪器能够自动检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。 |  |
| 14.仪器自带数据存储功能，病人数据的存储要求达到3000例或以上。 |  |
| 15.内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。 |  |
| 16.可通过专业的网络系统，实现院内不同科室血气分析仪的网络连接及数据共享，从而保证质量管理。 |  |
| 17.用户可以通过Internet对仪器进行远程访问及控制。 |  |
| 18.设备原厂保修≥3年，保修期后不能收取人工费、服务费等费用，只收取零配件费。 |  |
| 19.免费开放端口，承担连接医院LIS费用，连接相应的系统便于管理 |  |

干燥柜招标技术参数

| 序号 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：用于对外科手术器械，导管、玻璃器皿，湿化瓶、呼吸治疗物品进行干燥处理 |
| 2 | 控制系统：液晶显示屏，触摸控制，各运行参数可调,人性化设计 |
| 3 | 容积：≥600升 |
| 4 | 参数设定：干燥温度及时间可自行设定，最高干燥温度90℃，温度可调 |
| 5 | 结构材料：采用304优质不锈钢，有效防止热能损耗 |
| 6 | 门特点：双开门，有中控可视玻璃门视窗，门框为不锈钢、可随时观察内部工作情况，及有效隔热 |