宁波市鄞州人民医院医共体总院无创呼吸机项目院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 预算要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 2台 | 要求详见参数 | ≤29.8万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购无创呼吸机等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9如属于鄞州区招标入围产品的提供入围通知书复印件；

2.10标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.11其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）肖老师处登记，报名电话：0574-87016979。报名截止时间2020年1月15日下午17时。

4、本次议标定于2020年1月16日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年1月10日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |

附件：无创呼吸机技术参数

| 序号 | 招标要求 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：无创呼吸机 |  |
| 二 | 招标要求：医院用无创呼吸机，适合儿童（≥20Kg）和成人使用 |  |
| 三 | 基本概述 |  |
| 1.1 | 具有以下通气模式：持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS)。 |  |
| 1.2 | 具有内置空氧混合模块氧浓度21-100%可调，不受流量流速影响。 |  |
| 1.3 | 全中文彩色触摸屏(≥12英寸),同屏显示病人流速波形，容量波形，压力波形。 |  |
| 1.4 | 压力上升时间可调，最大限度满足病人在治疗过程中的舒适度； |  |
| 1.5 | 实时监测PIP、 病人/全部漏气量、 病人触发率、 呼吸频率、 Ti / Tto和分钟通气量 |  |
| *1.6 | 全自动吸气触发和呼气切换,智能保证完美人机同步，减少医护人员的劳动强度 |  |
| *1.7 | 具有气管插管及不同漏气面罩类型和不同漏气接口设置功能，保证精准漏气量监测的同时保证精准漏气补偿 |  |
| 1.8 | 最大的漏气补偿量可以达到60L/min，最大流速240L/min;最大限度降低病人呼吸做功 |  |
| *1.9 | 具有机器性能和管路自我检测功能选项，保证治疗前设备运行是否正常及管路连接是否正常。 |  |
| 1.10 | 完善的报警功能。包括高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸频率、 低分钟通气量、低吸气压力延迟时间报警 |  |
| 1.11 | 内置后备电池，使用时间≥6小时 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | CPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 2.2 | EPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 2.3 | IPAP 4 - 40 cmH2O |  |
| 2.4 | I-time (吸气时间) 0.30 - 3.00 s |  |
| 2.5 | Max P (AVAPS模式下最大IPAP) 6 - 40 cmH2O |  |
| 2.6 | Min P (AVAPS模式下最小IPAP) 5 - 30 cmH2O |  |
| 2.7 | FiO2 21 - 100% |  |
| 2.8 | Ramp time 关闭, 5 - 45 min |  |
| 2.9 | Rate (呼吸频率) 4 - 60 BPM |  |
| 2.10 | Rise (上升时间) 1 - 5 |  |
| 2.11 | AVAPS 目标潮气量 200 - 2000 ml |  |
| 3 | 所需材料、文件 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 3.2 | 提供中英文操作手册 |  |
| 4 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥2年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费 |  |
| 4.2 | 维修响应时间2小时，工程师24小时内到位排除故障 |  |
| 5 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.3 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |