宁波市鄞州人民医院医共体总院视频气管插管镜等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 预算要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管插管镜 | 1台 | 详见技术参数 | ≤10万 |
| 2 | 医用控温毯 | 1台 | 详见技术参数 | ≤10万 |
| 3 | 高频呼吸机 | 1台 | 通气频率：10次/分—300次/分无级可调； 呼吸时间比值：1:1、1:1.5、1:2、1:3、1:4可调 | ≤14万 |
| 4 | 无创呼吸机 | 2台 | 要求详见参数 | ≤29.8万 |
| 5 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 要求详见参数 | ≤10万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购视频气管插管镜等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9如属于鄞州区招标入围产品的提供入围通知书复印件；

2.10标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.11其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）肖老师处登记，报名电话：0574-87016979。报名截止时间2020年3月9日上午8时。

4、本次议标定于2020年3月9日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年3月3日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |

附件1：视频气管插管镜技术参数

| 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- |
| 一、技术参数 |  |
| 1. 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能 |  |
| 2. 显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作 |  |
| 3. 软管直径：≤5.2mm |  |
| 4. 工作通道：≥2.2mm，可通过标准活检钳 |  |
| 5. 前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130° |  |
| 6. 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； |  |
| 7. 内置高功率LED光源，光照度≥700Lux，全密封防水设计 |  |
| 8. 采用高分辨率摄像头，头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀； |  |
| 9. 显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；。 |  |
| 10. 分辨率≥9.92 lP/mm |  |
| 11. 景深：3-100mm |  |
| 12. 显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄耐腐蚀，镜体可浸泡消毒 |  |
| 13. 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求 |  |
| 14. 具备拍照录像、数据存储功能，内置TF卡≥8G（可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时 |  |
| 15. 内置可充电式锂电子聚合物电池, 电池容量≥2200mAH |  |
| 二、升级功能 |  |
| 1、可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）； |  |
| 2、可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）； |  |
| 三、其它技术要求 |  |
| 1必须提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 四、售后服务 |  |
| 1.保修期：≥二年 |  |
| 2.现场维修响应时间：24小时 |  |
| 3.免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |

附件2：医用控温毯技术参数

| 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- |
| 一、技术参数 |  |
| 1.设备用途：对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温使用 |  |
| 2.设备原理： 加热系统：防腐碳钢加热盘 制冷系统：旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。 |  |
| 3.系统结构：三路输出，独立控温。 |  |
| 4.水温控制范围：-4℃～40℃，升降温速度每分钟≤2℃。 |  |
| 5.毯面设定温度：-2℃～40℃任意可调，降温毯和降温帽的表面温度 围绕水温的±1℃显示，表面温度不均匀度：≤2℃。 |  |
| 6.体温设定范围：31℃～42℃ |  |
| 7.显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏 |  |
| 8.系统控制方式： 具备手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。 |  |
| 9降温系统自动控制模式: 体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）； |  |
| 10升温系统自动控制模式: 体温设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。 |  |
| 11.内置传感器监测毯帽温度 |  |
| 12.腋温和肛温传感器可任意选择。 |  |
| *13.自锁快速接头，防漏。 |  |
| 14.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗 。 可配置玻璃钢硬帽，铜质内层，3cm内置保温层，降温效果明显。两种降温帽可任选其一。 |  |
| 15.毯子作用面承载压力：≤150kg水循环正常 |  |
| 16.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。 |  |
| 17.噪音：≤45dB |  |
| 18.配置：主机1台，降温毯2条，降温帽1个，人体探头4个。 |  |
| 二、其它技术要求 |  |
| 1必须提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 三、售后服务 |  |
| 1.保修期：≥二年 |  |
| 2.现场维修响应时间：24小时 |  |
| 3.免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |

附件3：高频呼吸机技术参数

附件4：无创呼吸机技术参数

| 序号 | 招标要求 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：无创呼吸机 |  |
| 二 | 招标要求：医院用无创呼吸机，适合儿童（≥20Kg）和成人使用 |  |
| 三 | 基本概述 |  |
| 1.1 | 具有以下通气模式：持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS)。 |  |
| 1.2 | 具有内置空氧混合模块氧浓度21-100%可调，不受流量流速影响。 |  |
| 1.3 | 全中文彩色触摸屏(≥12英寸),同屏显示病人流速波形，容量波形，压力波形。 |  |
| 1.4 | 压力上升时间可调，最大限度满足病人在治疗过程中的舒适度； |  |
| 1.5 | 实时监测PIP、 病人/全部漏气量、 病人触发率、 呼吸频率、 Ti / Tto和分钟通气量 |  |
| *1.6 | 全自动吸气触发和呼气切换,智能保证完美人机同步，减少医护人员的劳动强度 |  |
| *1.7 | 具有气管插管及不同漏气面罩类型和不同漏气接口设置功能，保证精准漏气量监测的同时保证精准漏气补偿 |  |
| 1.8 | 最大的漏气补偿量可以达到60L/min，最大流速240L/min;最大限度降低病人呼吸做功 |  |
| *1.9 | 具有机器性能和管路自我检测功能选项，保证治疗前设备运行是否正常及管路连接是否正常。 |  |
| 1.10 | 完善的报警功能。包括高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸频率、 低分钟通气量、低吸气压力延迟时间报警 |  |
| 1.11 | 内置后备电池，使用时间≥6小时 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | CPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 2.2 | EPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 2.3 | IPAP 4 - 40 cmH2O |  |
| 2.4 | I-time (吸气时间) 0.30 - 3.00 s |  |
| 2.5 | Max P (AVAPS模式下最大IPAP) 6 - 40 cmH2O |  |
| 2.6 | Min P (AVAPS模式下最小IPAP) 5 - 30 cmH2O |  |
| 2.7 | FiO2 21 - 100% |  |
| 2.8 | Ramp time 关闭, 5 - 45 min |  |
| 2.9 | Rate (呼吸频率) 4 - 60 BPM |  |
| 2.10 | Rise (上升时间) 1 - 5 |  |
| 2.11 | AVAPS 目标潮气量 200 - 2000 ml |  |
| 3 | 所需材料、文件 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 3.2 | 提供中英文操作手册 |  |
| 4 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥2年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费 |  |
| 4.2 | 维修响应时间2小时，工程师24小时内到位排除故障 |  |
| 5 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.3 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

附件5：内镜清洗工作站技术参数

| 序号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：适用于医疗机构软式内镜的清洗消毒 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于各种类型、兼容各种品牌的软式内镜的清洗和消毒 |  |
| *2.2 | 投标方需结合医院的实际场地，在标书中提供医院认可的设计布局图 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 全自动内镜清洗消毒机1台 |  |  |
| 3.1 | 主机宽度≤500毫米，须提供产品彩页佐证。 |  |
| 3.2 | 消毒液储存箱容量≥12升； |  |
| 3.3 | 适酶储存箱容量≥1.7升； |  |
| 3.4 | 酒精储存箱容量≥1.7升； |  |
| 3.5 | 消毒液用量≤10升。 |  |
| 3.6 | 适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量； |  |
| 3.7 | 酒精用量：可依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干； |  |
| 3.8 | 配备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式 |  |
| 3.9 | 配备测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； |  |
| 3.10 | 消耗水量：单步骤清洗循环水耗量≤10L |  |
| 3.11 | 清洗消毒方式：镜子全浸泡式清洗消毒 |  |
| 3.12 | 清洗槽盖消毒：机盖采用凹面镜形设计，内凹面可与清洗剂和消毒剂充分接触，槽体内的液体具备全覆盖清洗槽盖底面及消毒，以避免交叉感染。 |  |
| 3.13 | 清洗槽体的设计: 采用前高后低式设计，非中间凸起。 |  |
| 3.14 | 清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明进口无毒ABS塑料，非玻璃盖材质 |  |
| 3.15 | 具有消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； |  |
| 3.16 | 使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：戊二醛消毒液温度≥43℃时，全程10分钟；恒温≥23℃时，全程18分钟； |  |
| 3.17 | 使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：邻苯二甲醛消毒液：全程≤10分钟； |  |
| 3.18 | 使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：过氧乙酸消毒液：全程≤10分钟； |  |
| 3.19 | 液晶触摸屏可以在线显示消毒液的实时温度 |  |
| 3.20 | 消毒质量保证：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容； |  |
| 3.21 | 恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动； |  |
| 3.22 | 消毒液添加、排放：自吸、自排； |  |
| 3.23 | 自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理； |  |
| 3.24 | 有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜； |  |
| 3.25 | 具备电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖、关盖后拿取内镜时产生二次污染。 |  |
| 3.26 | 槽内硅胶管的首尾接头两端都可以完全浸泡，符合院感要求 |  |
| 3.27 | 打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒过程，打印记录可贴到病人检察单上，有利用追溯管理。 |  |
| 3.28 | 要求投标型号的产品在宁波地区医院用户≥20家，并提供详细的用户名单、联系人和联系电话佐证 |  |
| 内镜清洗操作台 |  |  |
| 3.29 | 方槽外形尺寸（长*宽）：≤570mm×560 mm |  |
| 3.30 | 方槽内腔尺寸（长*宽*高）：≥520mm×460mm×220 mm |  |
| 3.31 | 干燥台尺寸长度：≥1000mm |  |
| 3.32 | 台面、洗消槽及背板均须采用优质ABS高分子材料，禁止采用PMMA材料或者亚克力材料。ABS高分子材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材，须提供产品彩页佐证。 |  |
| 3.33 | 台面、洗消槽采用优质ABS高分子材料一体注塑成型，功能背板采用ABS材料模具挤出成型，非吸塑工艺。 |  |
| 3.34 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，相比较常见的吸塑成型产品，本产品采用注塑成型，变形小，装配误差小，牢固度高等优点，背板表面需要亮光处理 |  |
| 3.35 | 功能支架为优质304不锈钢 |  |
| 3.36 | 要求下柜离地面悬空≥100mm设计，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，提供产品图片佐证。 |  |
| 3.37 | 整机加背板高度≤1400mm |  |
| 全自动测漏器 |  |  |
| 3.38 | 全自动恒压0.02KP测漏，防止压力失控对内镜造成损伤 |  |
| 3.39 | 漏气声音报警，同时注气保护 |  |
|  | 高压水、气枪 |  |
| *3.40 | 枪体外壳采用PP材质模具一次成型，禁止采用金属材质，内部采用POM材料，须提供产品彩页图片佐证。 |  |
| 3.41 | 既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝纯净空气或者水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏； |  |
| 3.42 | 重量须≤90克 |  |
| 3.43 | 操作手柄为手握式，非按钮式 |  |
| 3.44 | 气枪前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |  |
| 3.45 | 水枪前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min。 |  |
| 给排水系统 |  |  |
| 3.46 | 给水系统采用：全优质SUS316不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯 |  |
| 3.47 | 360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 |  |
| 3.48 | 多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |  |
| 3.49 | 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |  |
| 四、售后服务 |  |  |
| 4.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥2年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费 |  |
| 4.2 | 维修响应时间2小时，工程师24小时内到位排除故障 |  |
| 4.3 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |