宁波市鄞州人民医院医共体总院全自动核酸提取仪等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 2台 | 详见技术参数 | 2万 |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 详见技术参数 | 10万 |
| 3 | 全自动凝血仪 | 1台 | 详见技术参数 | 5万 |
| 4 | 特定蛋白分析仪 | 2台 | 详见技术参数 | 10万 |
| 5 | 全自动干式生化仪 | 1台 | 详见技术参数 | 10万 |
| 6 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | 详见技术参数 | 5万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购全自动核酸提取仪等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年4月7日下午17时。

4、本次议标定于2020年4月8日上午9点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年4月1日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

一、核酸提取仪2台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：适用于医院临床检测、常规科研、基因组学等领域。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 1 | 全景式设计，可随时观察操作界面及提取仓状态 |  |
| 2 | 抽屉式取样设计，可自由拿放耗材 |  |
| 3 | 触控式操作，大屏幕彩色显示 |  |
| 4 | 提取模式：震荡混匀、支持双孔裂解独立控温 |  |
| 5 | 快速提取：操作时间短，30-60分钟/次，一次可同时提取32份样本 |  |
| 2.1.3 | 双排独立裂解温控模块，温度控制范围为30℃-90℃ |  |
| 2.2 | 复孔提取方式，最大处理样本体积≥600μl |  |
| 2.2.1 | 磁珠回收率大于95% |  |
| 2.2.2 | 配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染，孔间CT值不超过3% |  |
| 2.2.3 | 全封闭式设计，内置UV灭菌装置，确保生物安全 |  |
| 2.2.4 | 多数据输出设计，主要数据接口有RS232、RJ45和USB等 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机2台，配置上机试剂：乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 800测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

二、荧光定量PCR仪1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置要求：包括仪器主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 热循环系统 |  |
| 2.1.1 | 96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温 |  |
| 2.1.2 | 温度范围4-99.9℃ |  |
| 2.1.3 | 可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块 |  |
| 2.1.4 | 反应体积为20-100uL |  |
| 2.2 | 光学检测系统 |  |
| 2.2.1 | 激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序 |  |
| 2.2.2 | 检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s |  |
| 2.2.3 | 五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料 |  |
| 2.2.4 | 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7% |  |
| 2.3 | 软件系统 |  |
| 2.3.1 | 能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析 |  |
| 2.3.2 | 使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差 |  |
| 2.3.3 | 软件具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据 |  |
| 2.3.4 | 提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试 |  |
| 2.4 | 试剂耗材 |  |
| 2.4.1 | 试剂耗材开放，可适用单管、8联管和96孔板等耗材 |  |
| 2.4.2 | 可提供100万种以上原厂同品牌的预设的基因表达分析试剂盒，能涵盖人、小鼠、大鼠、犬、果蝇、拟南芥、线虫和恒河猴等多种物种 |  |
| 2.4.3 | 可提供450万种以上原厂同品牌的人和小鼠SNP分型试剂盒 |  |
| 2.4.4 | 可提供原厂同品牌的基于Taqman MGB技术的microRNA检测试剂盒与基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒 |  |
| 2.4.5 | 投标人具备HIV，HBV，HCV，甲流，手足口核酸检测试剂盒生产和研发能力 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 3.3 | 具有ISO9001质量认证和CE认证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台，配置上机试剂：淋球菌核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 5000测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

三、全自动凝血仪1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测通道数: 光学凝固法大于或等于12个、发色底物法大于或等于12个、免疫比浊法大于或等于12个 |  |
| 2 | FIB检测:Clauss法和PT衍生FIB法可自动互换 |  |
| 3 | 带自动再检功能的检测速度: PT大于或等于 240个/小时；PT/FIB大于或等于480个/小时 |  |
| 4 | 多波长检测（405nm、671nm、535nm） |  |
| 5 | 项目特异性的样本本底（HIL）监测功能：提示溶血、黄疸、脂血等干扰物质的浓度，同时启用HIL功能检测不会影响仪器的检测速度，无需额外的反应杯，所以不会给实验室增加额外的成本 |  |
| 6 | 样本采血量核查功能：提示抗凝剂比例是否合适 |  |
| 7 | 凝块探测功能：提示样本存在凝块，建议查看样本状态 |  |
| 8 | 标配闭盖穿刺的功能：提高生物安全 |  |
| 9 | 设置实验项目：≥500个，且250个支持开放,有CFDA注册证的检测项目包括常规凝血项目、液体抗凝血酶、液体抗Xa活性检测、HIT、狼疮抗凝物（2种不同方法学）、游离蛋白s和XIII Ag等 |  |
| 10 | 急诊测试：任意位置任意设置，急诊位≥80个，急诊PT出报告时间小于或等于3分钟 |  |
| 11 | 报告时间：可实时观察到各项检测的反应进程及完成反应的剩余时间 |  |
| 12 | 样本位：可同时装载样本数≥80个，具有连续进样功能 |  |
| 13 | 样本检测：可对已检测的样本任意增减项目，并在原位置上直接复检样本 |  |
| 14 | 定标：具有手动和自动定标功能，并在检测过程中可随时查询 |  |
| 15 | 试剂位：大于或等于40个,运行中可随时添加试剂 |  |
| 16 | 数据存储：仪器主机可存储≥20000个患者检测结果，并可刻DVD光盘保存原始数据（包括测试结果及实时监测的凝固曲线） |  |
| 17 | 稀释功能：具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能 |  |
| 18 | 质控：用户可自定义≥4种质控频率的设置并自动运行质控，并有多种Westgard质控规则可选，质控数据以多种形式显示 |  |
| 19 | 质控数据存储：仪器主机可存储≥600000个质控结果 |  |
| 20 | 操作设置：实验开始后可以随时删除或者追加检测项目；每份样本可设置30个测试 |  |
| 21 | 反应杯：≥800个，可随时连续装载 |  |
| 22 | 加样针：具有试剂与样本的液面检测功能 |  |
| 23 | 试剂：有仪器原厂配套试剂，并有完整的溯源体系，还可以开放使用其他试剂 |  |
| 24 | 因子平行分析：具有凝血因子平行稀释分析功能，可自动显示平行稀释曲线 |  |
| 25 | 凝固曲线：凝固曲线和凝固曲线扩展分析能力 |  |
| 26 | 具有电子签名及二级密码设置 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台，配置上机试剂：凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) 60000测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

四、特定蛋白分析仪2台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学系统：双光径系统保证对不同大小分子检测的准确性 |  |
| 2 | 检测原理: 速率散射比浊法和速率透射比浊法 |  |
| 3 | 检测速度：≥180测试/小时 |  |
| 4 | 样本位: 72个 |  |
| 5 | 试剂位: 24个，并有低温封闭试剂仓 |  |
| 6 | 样本类型：血清，血浆，尿液，脑脊液 |  |
| 7 | 样本管理：条码阅读，原始管进样，可连续进样，具有急诊插入功能 |  |
| 8 | 试剂类型：全液体、即用型 |  |
| 9 | 试剂稳定性：试剂有效期：18-24个月；开瓶稳定期: 30天 |  |
| 10 | 定标方式：内置多点定标曲线，单点校正，定标周期长达30天 |  |
| 11 | 结果溯源性：具备配套试剂、校准品和质控品，结果可溯源至IFCC，NIST，WHO等权威组织的参考系统 |  |
| 12 | 检测项目：包含如类风湿，免疫球蛋白，微量尿蛋白等常规检测项目 |  |
| 13 | 项目扩展功能：具有常规检测通道和和科研通道，可使用开放试剂 |  |
| 14 | 抗原过量监测功能：具有抗原过量自动监测功能，且项目≥13个 |  |
| 15 | 降噪功能：全程动力学空白对照功能 |  |
| 16 | 比色杯使用：可机内清洗，长期使用 |  |
| 17 | 计算机界面：键盘，鼠标，触摸屏 |  |
| 18 | 数据传输：单向、双向和RS232C标准接口， |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机2台，配置上机试剂：免疫球蛋白G检测试剂盒12000测试，免疫球蛋白M检测试剂盒10500测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

五、全自动干式生化仪1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型：全自动干式生化及免疫一体机 |  |
| 2 | 测试速度：综合实验速度不小于1300测试/小时 |  |
| 3 | 检测项目：生化、药物浓度及特种蛋白项目。 发光项目包含：甲状腺、贫血病、心脏疾病、内分泌疾病、感染性疾病等 |  |
| 4 | 测试原理：多层涂膜干化学方法、免疫比浊法、增强化学发光法 |  |
| 5 | 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血、羊水 |  |
| 6 | 样本量：2-80微升 |  |
| 7 | 信息储存：不少于25000个，支持USB移动硬盘（记忆棒） |  |
| 8 | 样本位：至少80个常规样本位，另设至少10个急诊样本位可容纳急诊样本 |  |
| 9 | 试剂库：最少145个机上试剂位，机载10000个以上测试容量 |  |
| 10 | 试剂效期：机上稳定性至少达80天，试剂出厂稳定期12个月以上 |  |
| 11 | 通用样本架：1.5 ml微量采集容器，5 ml，7 ml and 10 ml采集管,微量标本杯及0.5 & 2 ml样本杯 |  |
| 12 | 用户自定义通道：应不少于10个开放通道便于医院开展开放实验。 |  |
| 13 | 该设备需有直接法电解质、结合非结合胆红素、二氧化碳、乙醇等特色项目满足临床需求。 |  |
| 14 | 测试方式：随机上样：组合或单一 |  |
| 15 | 定标：每个测试项目保留20个以上批号定标曲线，生化检测定标周期需达六个月，免疫检测定标周期需达28天 |  |
| 16 | 操作界面：彩色图形用户界面，液晶17英寸触摸屏显示器，分离式键盘，机上归档和动画帮助，机上养护操作归档 |  |
| 17 | 条码识别系统：自动识别所有的标准条码，包括: 128，Code 39，Codabar， 2,5 交错码 |  |
| 18 | 远程联机：利用互联网连接,及安全的VPN技术，包含在线安全远程诊断，自动化双向数据交换,自动下载软件系统更新，远程连接有助于实现远程诊断和远程控制操作 |  |
| 19 | 通信能力：实验室信息系统（LIS）：支持ASTM和HL7协议；宽带下载和主机查询；实验室自动化系统（LAS）：可连接自动化轨道系统；2个点空间设计自动化系统接口。 |  |
| 20 | 软件支持：免费升级 |  |
| 21 | 输出接口：RS 232端口、USB 端口、以太网端口 |  |
| 22 | 供排水要求：采用独立的机上废物管理机制，无需供水或排水。 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台，配置上机试剂：尿素氮测定干片(比色法) 30000测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

六、五分类血细胞分析仪1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：设备功能具备白细胞五分类及异常细胞筛选功能及CRP定量检测功能 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| *2.1 | 采用半导体激光散射技术，二次加速流式细胞技术，细胞化学染色，电阻抗法，SFT法（环保型）测HGB，反应体系具备恒温技术 |  |
| 2.2 | 分类通道：具备DIFF和BASO两个通道 |  |
| 2.3 | 检测参数：检测26项参数，并提供4项研究性参数，1个散点图、3个直方图及异常报警信息。 |  |
| 2.4 | 随机分析模式：全血CBC模式，全血CBC+5DIFF+CRP模式，预稀释末梢血CBC+CRP模式，预稀释末梢血CBC+5DIFF+CRP模式，具备末梢全血模式 |  |
| *2.5 | 内置稀释器自动定量添加稀释液，预稀释标本可重复测定一次 |  |
| 2.6 | 仪器在预稀释模式下能做crp，方便儿童检测。 |  |
| 2.7 | 检测速度：自动进样≥60样本/小时，手动进样≥60样本/小时 |  |
| 2.8 | 全血自动进样：≥20μl，全血手动进样≤20μl,预稀释末梢血进样：≤20μl（可重复检测一次）,CRP检测:15μl |  |
| 2.9 | 进样模式：自动进样（样本架一次放置样本量≥40，可循环进样）、单个封闭进样、单个开放进样 |  |
| *2.10 | 校准模式：全血校准模式，预稀释校准模式，CRP校准溯源至国际标准物质的定标物形成6点校准曲线，采用BCT（BCV）校准方式。 |  |
| 2.11 | 性能指标：WBC：≤ 2.5% (6.0～15.0×109/L)，RBC：≤ 1.5%(4.00～6.00×1012/L)，HGB：≤ 1.5%(110～180 g/L)，MCV：≤ 1.5%(80～110fL)，PLT：≤ 4.0%(150～500×109/L)，其WBC和PLT的检测线性范围分别可达到0～400×109/L、0～5000×109/L，CRP线性范围：0.3～310mg/L。输出的研究性参数包括有核红细胞数目和有核红细胞百分比。 |  |
| 2.12 | 采样针采用侧开口设计，具备防“抵死”功能 |  |
| 2.13 | 温控技术：螺旋式试剂恒温技术完全避免环境温度的变化对检测结果的影响 |  |
| 2.14 | 输入输出口：≥4个USB接口（支持101标准键盘、USB接口鼠标、USB接口打印机、外接条码扫描仪及其他 USB口输入设备）,1个网口（内置网卡、具有联网功能、兼容TCP/IP协议） |  |
| 2.15 | 多种报告格式可选，支持针式、喷墨、激光等多种打印机 |  |
| 2.16 | 具备高嗜酸细胞、未成熟细胞报警功能，拥有i-Message功能，报警灵敏度可调 |  |
| 2.17 | 试剂仓具备独立电源控制，不受关机而影响试剂仓温度 |  |
| 2.18 | 操作语言：中文软件，图形化界面和按钮一目了然 |  |
| 2.19 | 具备异常细胞报警功能（ALY、LIC等）仪器运行状态自动监控功能（如试剂余量、废液报警等） |  |
| 2.2 | 0参考限设置：通用、成人男、成人女、小儿、新生儿，并预留5个自定义项，自行设置样本种类 |  |
| 2.21 | 联网功能：免费提供可支持HL7协议（可接入实验室信息管理系统（LIS）和医院信息管理系统（HIS） |  |
| 2.22 | 具备幼稚细胞和异常淋巴细胞报警功能 |  |
| 2.23 | 质控方式：X-B及L-J图，X-R、四种质控方式 |  |
| 2.24 | 配套试剂：原厂提供配套质控物、校准物、试剂 |  |
| 2.25 | 溯源体系：原厂配套较准品、质控品满足溯源性要求，并提供单独注册证明及溯源性文件。 |  |
| 2.26 | 质控及校准品为获得省级注册证明，且为原厂生产拥有完整溯源性， 溯源性资质获得CNAS权威认证（提供相关证明）； |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台，配置上机试剂：C-反应蛋白（CRP）测试试剂盒（乳胶免疫比浊法 7500测试 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |
| 4.4 | 宁波本地配有专职服务工程师，终身维修 |  |