宁波市鄞州人民医院医共体总院全自动化学发光免疫分析仪等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 详见技术参数 | 10万 |
| 2 | 生物安全柜 | 2台 | 详见技术参数 | 4万 |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 详见技术参数 | 25万 |
| 4 | 全自动PCR扩增仪 | 1台 | 详见技术参数 | 5.5万 |
| 5 | 病床 | 61套 | 双摇三折床，含病床（床垫）、床头柜、陪护椅（提供样品） | 18.3万 |
| 6 | 手术床 | 2张 | 满足呼吸科各类手术所需，可调节台面头板、背板、坐板、各种预置的姿态和角度，内置式腰桥。 | 12万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购全自动化学发光免疫分析仪等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年5月5日下午17时。

4、本次议标定于2020年5月6日上午9点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年4月27日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

品目一、全自动化学发光免疫分析仪技术参数

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一步法测速：≥360测试/小时 |  |
| 2 | 两步法测速：≥300测试/小时 |  |
| 3 | 检测原理：直接化学发光检测体系 |  |
| 4 | 试剂位：≥24个，可随时更换、添加，带冷藏功能 |  |
| 5 | 样本位：≥96个，可随时更换、添加 |  |
| 6 | 反应杯：≥1000个，自动排杯，可随时散装添加 |  |
| 7 | 急诊功能：随时急诊检测 |  |
| 8 | 携带污染率：＜1.0ppm |  |
| 9 | 相关系数：≥0.999 |  |
| 10 | 精密度：CV≤3% |  |
| 11 | 本底噪声：≤100RLU/s |  |
| 12 | 智能系统： |  |
| 12.1 | 样本、试剂条码智能识别 |  |
| 12.2 | 液面检测、堵针报警、空吸报警 |  |
| 12.3 | 试剂余量实时监测、报警 |  |
| 12.4 | 清洗液智能监测、补充、报警 |  |
| 12.5 | 废液智能监测排放、报警 |  |
| 12.6 | 废弃物过载提示、报警 |  |
| 12.7 | 异常情况实时自诊断、自处理、自保护 |  |
| 12.8 | 一键自动保养功能 |  |
| 12.9 | 支持在线稀释 |  |
| 12.10 | 振摇混匀功能，满足不同工艺振摇混匀需求 |  |
| 12.11 | 支持多样化检测模式 |  |
| 13 | 软件系统： |  |
| 13.1 | 图形化操作界面、15寸触控屏操作 |  |
| 13.2 | 支持LIS系统双向数据传输传送 |  |
| 13.3 | 随机、批量、急诊多种操作模式 |  |
| 13.4 | 全天候在线远程技术支持和维护 |  |

品目二、生物安全柜技术参数

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全柜基本参数： |  |
| 1.1 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |  |
| 1.2 | 外部尺寸≥（L×D×H）700mm×650mm×1200mm； |  |
| 1.3 | 内部尺寸≥（L×D×H）600mm ×500mm×540mm 。 |  |
| 1.4 | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |  |
| 1.5 | 系统排风总量：≥230 m3/h |  |
| 1.6 | 噪音等级：≤65dB（A） |  |
| 1.7 | 照明：≥1000lx |  |
| 1.8 | 过滤效率:送风和排风过滤器需采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） |  |
| 1.9 | 使用人数：单人 |  |
| 二 | 生物安全性： |  |
| 2.1 | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 |  |
| 2.2 | 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 |  |
| 2.3 | 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |  |
| 2.4 | 结构功能要求： |  |
| 2.5 | 柜体采用垂直直面设计，符合人机工程学原理，操作视角开阔且更加人性化； |  |
| 2.6 | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区 |  |
| 2.7 | 福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平 |  |
| 2.8 | 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改 |  |
| 2.9 | 前窗玻璃采用安全钢化玻璃 |  |
| 2.10 | 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间 |  |
| 2.11 | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全 |  |
| 2.12 | 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全 |  |
| 2.13 | 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间 |  |
| 2.14 | 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全 |  |
| 2.15 | 完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警 （2）过滤器压力超高报警 （3）过滤器失效更换报警 （4）气流波动报警 |  |
| 2.16 | 连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁 |  |
| 三 | 其他技术要求 |  |
| 3.1 | 具有国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 |  |
| 3.1 | 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 |  |

品目三、核酸提取仪技术参数

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：从各种血液相关样品、动植物组织、微生物、FFPE样品中提取纯化基因组的DNA、RNA或者游离核酸 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 核酸提取仪符合国家相关法规标准，取得CFDA注册认证。 |  |
| 2.2 | 操作体积50-1000 uL |  |
| 2.3 | 操作时间30-90分钟/次 |  |
| 2.4 | 操作样品数1-32个/次 |  |
| 2.5 | 可兼容生化专用96孔盘和单发试剂条 |  |
| 2.6 | 试剂盘以平推式置入，定位精准 |  |
| 2.7 | 磁棒长≦1.5 cm，直径≦3.7 mm，充磁强度>4000高斯 |  |
| 2.8 | 提取模式以上下搅拌方式进行磁珠、试剂或待检样本的混匀 |  |
| 2.9 | 可容纳100组程序 |  |
| 2.10 | 全机模组化设计，易于维修 |  |
| 2.11 | 操作警示装置包括操作中开门警告、程序结束通知、异常状态通知 |  |
| 2.12 | 底板温度控制：室温至70 ℃ |  |
| 2.13 | 具有紫外光灯杀菌功能 |  |
| 2.14 | 可自主调整操作温度、搅拌速率/时间、磁吸时间等参数 |  |
| 2.15 | 为GMP厂商制造，具备IVD及CE |  |
| 三 | 其他 |  |
| 3.1 | 提供设备详细的配置清单 |  |
| 3.2 | 提供详细的配套试剂、选配件、易耗品详细的规格型号、部件产品代号、供货价格 |  |
| 3.3 | 提供进口医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 3.4 | 验收时须提供商品的海关报关单 |  |
| 3.5 | 提供仪器标准操作程序 |  |

品目四、全自动PCR扩增仪技术参数

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥7”TFT高清彩色触摸屏，曲线图形实时显示程序； |  |
| 2 | 使用美国原装进口Marlow半导体芯片，并提供供应商证明 |  |
| 3 | 样品台容量: ≥96孔*0.2ml，另有多种规格样品台可更换 |  |
| 4 | 最大变温速度：≥6℃/秒； |  |
| 5 | 中英文双语可选界面； |  |
| 6 | 开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能； |  |
| 7 | 温度范围：0℃～99.9℃； 梯度30℃～99.9℃梯度温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)； |  |
| 8 | 主机可储存15，000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序。 |  |
| 9 | 前进风后出风的风道设计 |  |
| 10 | 多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。 |  |
| 11 | 提供厂家医疗器械生产许可证和产品的医疗器械注册证。 |  |
| 12 | 扩展功能：选购原位载盘可升级为原位PCR |  |