宁波市鄞州人民医院医共体眼底照相机等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底照相机 | 1台 | 详见技术参数 | 限价20万 |
| 2 | 床边心电监护仪 | 按需 | 含推车 | 入围 |
| 3 | 微量注射泵、输液泵 | 按需 | 微泵含单道、多道； | 入围 |
| 4 | 护理治疗车 | 按需 |  | 入围 |
| 5 | 床单位消毒机 | 按需 |  | 入围 |
| 6 | 空气消毒机 | 按需 |  | 入围 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购眼底照相机等项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年5月12日下午17时。

4、本次议标定于2020年5月13日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年5月7日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

眼底照相机

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 视网膜成像技术：共聚焦激光扫描眼底成像 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 模式：绿激光成像530±10nm，近红外激光成像785±10nm nm，联合图像（合成彩色） |  |
| 2.2 | 激光扫描强度：5%的最大曝光许可 |  |
| 2.3 | 成像角度：水平≥60度，垂直≥45度 |  |
| 2.4 | 图像类型：无赤光图像，彩色图像 |  |
| 2.5 | 免散瞳：具有免散瞳拍摄功能 |  |
| 2.6 | 最小瞳孔直径：≤1.5 mm |  |
| 2.7 | 瞳孔感应：红外感应 |  |
| 2.8 | 自动对焦：自动对焦 |  |
| 2.9 | 自动拍摄：实时生成，动态录影 |  |
| 2.10 | 固视目标：≥3个内部固视目标 |  |
| 2.11 | 闪光灯设置：自动调整，低刺激闪光LED |  |
| 2.12 | 正视眼补偿：−10D至+10D |  |
| 2.13 | 操作距离：≥35mm |  |
| 2.14 | 移动范围：前后左右各≥18毫米；垂直：≥33毫米 |  |
| 2.15 | 回放功能：多帧显示影片循环功能 |  |
| 2.16 | 切换功能：可在获取图像、查看图像、备份、输出之间的快速切换 |  |
| 2.17 | 网络功能：网络连接包括远程会诊网络组件，可支持远距离的会诊 |  |
| 2.18 | 图像格式：TIFF，JPEG，PNG，BMP，DICOM，PDF |  |
| 2.16 | 中文用户界面 |  |
| 2.17 | 配备一套工作站 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥2年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |