宁波大学附属人民医院荧光定量PCR仪设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 详见技术参数 | 28万 |

二、要求

1、宁波大学附属人民医院就采购荧光定量PCR仪项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件要装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年8月27日下午17时。

4、本次议标定于2020年8月28日上午9点00分，地点：16号楼214会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院

外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有5年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2020年8月21日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

荧光定量PCR仪1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置要求：包括仪器主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 热循环系统 |  |
| 2.1.1 | 96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温 |  |
| 2.1.2 | 温度范围4-99.9℃ |  |
| 2.1.3 | 可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块 |  |
| 2.1.4 | 反应体积为20-100uL |  |
| 2.2 | 光学检测系统 |  |
| 2.2.1 | 激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序 |  |
| 2.2.2 | 检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s |  |
| 2.2.3 | 五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料 |  |
| 2.2.4 | 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7% |  |
| 2.3 | 软件系统 |  |
| 2.3.1 | 能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析 |  |
| 2.3.2 | 使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差 |  |
| 2.3.3 | 软件具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据 |  |
| 2.3.4 | 提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试 |  |
| 2.4 | 试剂耗材 |  |
| 2.4.1 | 试剂耗材开放，可适用单管、8联管和96孔板等耗材 |  |
| 2.4.2 | 可提供100万种以上原厂同品牌的预设的基因表达分析试剂盒，能涵盖人、小鼠、大鼠、犬、果蝇、拟南芥、线虫和恒河猴等多种物种 |  |

| 2.4.3 | 可提供450万种以上原厂同品牌的人和小鼠SNP分型试剂盒 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4.4 | 可提供原厂同品牌的基于Taqman MGB技术的microRNA检测试剂盒与基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒 |  |
| 2.4.5 | 投标人具备HIV，HBV，HCV，甲流，手足口核酸检测试剂盒生产和研发能力 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 3.3 | 具有ISO9001质量认证和CE认证 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台，配置上机试剂：淋球菌核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 5000测试 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |