宁波大学附属人民医院麻醉系统设备院内议标公告

一、议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉系统 （麻醉机+监护仪） | 1套 | 适用于呼吸科介入手术 （具体技术要求见附件） | 29.5万 |

二、要求

1、宁波大学附属人民医院就采购麻醉系统项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年10月27日上午10时。

4、本次议标定于2020年10月27日下午14点00分，地点：16号楼214会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。 四、商务条款 交货方式：按院方实际需要供货。 交货时间：中标后10天内。 付款方式：设备安装验收合格3个月内。 售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。 技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。 宁波大学附属人民医院 2020年10月21日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

麻醉机技术要求

- 主机

1.1气动电控呼吸机

1.2 可供观察的上升式风箱

1.3 后备电池90分钟

1.4 可选配原厂侧台板，承重不低于12Kg，便于临床工作

1.5 机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品

2. 气源

2.1氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

2.2 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%

2.3 快速充氧范围25 - 75 l/min

3. 挥发罐

3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒

3.2标配快速加药器式

3.3挥发罐为原产产品，非OEM产品，原装进口

4. 呼吸回路

4.1  ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒

4.2 可选配附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路

4.3智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”

4.4标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题

4.5 二氧化碳吸收罐容积≥1200ml

5. 呼吸机

5.1 ≥7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。

5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP

5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合

5.4	配SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒

5.5	带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O

5.6潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）

5.7 呼吸频率：4-99 次/分钟

5.8 吸呼比：2:1到1:8

5.9 压力限制范围：10到 99 cmH2O

5.10  PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O

5.11 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气

5.12 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式

5.13 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

5.14 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性

5.15配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标

5.16 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

5.17 报警暂停时间不短于110秒

5.18 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

5.19 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全

5.20流量传感器使用时间不少于12个月，降低临床使用成本

监护仪技术要求

1  模块化、插件式监护仪

2  主机：低功耗、无风扇设计

3  12.1英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素

4  一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

5  具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

6  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

7  屏幕显示波形通道数6，数字区4

8  中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

9具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

9.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

9.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

9.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

10 具有教学演示模式

11 具有高清分屏显示功能

12 具有168小时趋势及图表回顾

13 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

14 四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量

15 标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔

16 可配置独立可插拔模块化设计热敏记录仪，采用独特软提手设计并标明记录纸安装方向提示，不占用插槽、即连即用，实现监护仪床旁打印

17 主机重量不超过4kg

18 主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，提供报告证明

19 标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创

20 双有创压力与双体温可同时监测

21可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测

21.1同步多导联心律失常分析≥4通道

21.2起搏器监测功能：单腔或双腔

21.3支持ST段分析及168小时趋势回顾

21.4 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，提供产品注册证

22 无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

23 血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；可配置软指套式血氧传感器，直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒

24 气体监测模块：N2O，O2，吸入、呼出CO2，5种麻醉气体浓度监测。

24.1 气体测量和报警功能：可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。

24.2水-气分离技术：隔离水蒸气、细菌和灰尘，精确测量的同时保护设备，以延长设备的使用寿命。

24.3气体采样：旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。

25 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

26支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

27 具备CFDA、FDA、CE认证