宁波市鄞州人民医院医共体部分设备市场调研及院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血球分析仪 | 云龙分院1台 （市场调研） |  | 40万元 |
| 2 | 麻醉机监护仪 | 总院1套 | 详见技术参数 | 25万元 |
| 3 | 视频脑电图 | 总院1台 | 详见技术参数 | 10万元 |
| 4 | 医共体信息化血糖管理系统 | 1套 | 包含接口接入 | 1万元 |
| 5 | AED | 五乡分院2台 |  | 7.5万元 |
|  |  | 明楼东胜分院1台 |  |  |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年4月28日17时。

4、本次议标定于2021年4月29日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后20天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2021年4月23日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

一、麻醉机参数要求：

- 主机

1.1气动电控呼吸机

1.2 可供观察的上升式风箱

1.3 后备电池90分钟

1.4 可选配原厂侧台板，承重不低于12Kg，便于临床工作

1.5 机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品

2. 气源

2.1氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

2.2 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%

2.3 快速充氧范围25 - 75 l/min

3. 挥发罐

3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒

3.2标配快速加药器式

3.3挥发罐为原产产品，非OEM产品

4. 呼吸回路

4.1  ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒

4.2 可选配附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路

4.3智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”

4.4标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题

4.5 二氧化碳吸收罐容积≥1200ml

5. 呼吸机

5.1 ≥7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。

5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP

5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合

5.4	配SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒

5.5	带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O

5.6潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）

5.7 呼吸频率：4-99 次/分钟

5.8 吸呼比：2:1到1:8

5.9 压力限制范围：10到 99 cmH2O

5.10  PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O

5.11 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气

5.12 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式

5.13 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

5.14 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性

5.15配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标

5.16 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

5.17 报警暂停时间不短于110秒

5.18 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

5.19 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全

5.20流量传感器使用时间不少于12个月，降低临床使用成本。

二、监护仪参数要求：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个.

- ≥12.1英寸彩色电容基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

- 支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

- 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

- 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

- CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- 支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

- 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

- 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

- 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 当同事监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

- 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

- 支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 大字体界面支持6个参数区的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- 具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 触摸屏，高分辨率达1280 x800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区

- 工作温度0 ~40 ℃

- 采用无风扇设计

- 支持升级配置内置锂电池，供电时间>=4小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

视频脑电图机技术参数

| 序号 | 招标文件技术参数 |  | 投标文件技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配置要求 |  |  |  |  |
|  | 24通道脑电图机一台： 工作站电脑要求:PD2.8G/1G/500G/19’’ 24通道脑电放大器1个 专用仪器台车1台 闪光刺激器1套（注册证结构与组成中必须包含此项） 视频组件1套 视频脑电分析软件包1套 彩色喷墨打印机1台 |  |  |  |
| 二、主要技术要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。24通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 |  |  |  |
| 2.2 | VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。 |  |  |  |
| 2.3 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。 |  |  |  |
| 2.4 | 可根据不同目的和对象，方便地选择8、16导联脑电检测 |  |  |  |
| 2.5 | 3导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联横连。 |  |  |  |
| 2.6 | 可调闪光生理诱发装置 |  |  |  |
| 2.7 | 中英文软件平台，操作要灵活便捷； 超过48小时连续、长程记录； 参考电极可多种方式自由设定 数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换 |  |  |  |
| 2.8 | 多组时间常数和滤波参数任意组合 显示速度（走纸速度）及灵敏度可调 |  |  |  |
| 2.9 | 实时压缩谱阵图监测 |  |  |  |
| 2.10 | 棘波自动识别报警记录 |  |  |  |
| 2.11 | 顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图 三维立体旋转脑电地形图，动态地形图 |  |  |  |
| 2.12 | 正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断 |  |  |  |
| 2.13 | 图文一体化输出，灵活的报告编辑 |  |  |  |
| 2.14 | 人性化设计，专用采集转换器，可实现了病人长时间监测中的行动自由 |  |  |  |
| 2.15 | 扩增视频脑电，组成视频脑电监测应用。 |  |  |  |
| 2.16 | 脑电波形与形体图像时钟分别显示，看得见的“完全同步”，多种视频配置可选。其中摄像机为高清摄像机，可以做画中画处理。（要求提供软件运行截图证明） |  |  |  |
| 2.17 | 脑电图机一台： |  |  |  |
|  | 电压测量：误差不超过±10%。 |  |  |  |
|  | 时间间隔：误差不超过±5%。 |  |  |  |
|  | 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超过±20%。 |  |  |  |
|  | 幅频特性：0.5Hz～90Hz 偏差不超过＋5%～－30%。(必须要有医疗器械注册证体现) |  |  |  |
|  | 功率谱频率：误差不超过±5%。 |  |  |  |
|  | 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |  |  |  |
|  | 噪声电平：不大于2μv（峰-峰值）。或者< 0.3μV rms。(必须要有医疗器械注册证体现) |  |  |  |
|  | 共模抑制比：不小于110dB。 |  |  |  |
|  | 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。 |  |  |  |
|  | 输入阻抗：≥60MΩ（差模）。(必须要有医疗器械注册证体现) |  |  |  |
|  | 内定标电压测量：50uV时，误差不超过±3%。 |  |  |  |
|  | 24位高速AD 转换(必须要有医疗器械注册证体现) |  |  |  |
|  | 采集速率1000点/秒·每通道(必须要有医疗器械注册证体现) |  |  |  |