宁波市鄞州人民医院医共体采购动力系统等院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统 | 总院1套 | 技术要求见附件 | 29.8万元 |
| 2 | 3兆灰阶专业显示器 | 东吴分院1套 | 技术要求见附件 | 2.5万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年9月22日8时。

4、本次议标定于2021年9月22日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后60天内。

付款方式：产品经院方验收合格3个月内。

售后服务：该产品的免费保修期根据附件技术要求，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2021年9月14日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 根据投标产品对议标品目技术要求的满足情况进行综合评定，满分30分 |
|  | 根据投标人所提供样品的材质进行评议，，满分10分。 |
|  | 根据投标人所提供样品的外观和功能性进行评议，，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：技术要求

项目一：动力系统技术参数

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 动力系统主机：1台 |  |
| 1.1 | 可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件 |  |
| 1.2 | 显示屏/触摸屏：尺寸≥8寸，分辨率≥480×640象素 |  |
| 1.3 | 高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等参数，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作 |  |
| 1.4 | 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷耳钻和显微耳钻、高速电钻、运动神经监护仪、内窥镜冲洗系统等。 |  |
| 1.5 | 手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法 |  |
| 1.6 | 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 |  |
| 1.7 | 内设帮助菜单，直观显示操作步骤 |  |
| 1.8 | 注水泵：内置式,十四档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热 |  |
| 1.9 | 自由选择注水量：0cc/分 –100cc/分 |  |
| 1.10 | 具备内窥镜冲洗系统功能，保持手术良好视野 |  |
| 1.11 | 可以连接神经监护仪，提供神经监护功能 |  |
| 2 | 多功能脚踏： 1台 |  |
| 2.1 | 可控制马达开停、马达转速、转动方向 |  |
| 2.2 | 可控制两个手柄之间切换 |  |
| 2.3 | 可控制刀头开口角度 |  |
| 2.4 | 可提供局部照明 |  |
| 3 | 鼻科手柄: 1把 |  |
| 3.1 | 直排引式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；可高温高压及熏蒸消毒；可连接专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科手术 |  |
| 3.2 | 转速速度：往复5000RPM，单向12000RPM |  |
| 3.3 | 手柄可以使刀头360°旋转，可以将上颌窦的息肉近全切除，有效清除额隐窝周围的病变，最大限度的切除鼻息肉 ，手柄后端个固定锁可以使刀头在所需的操作部位固定，从而保证手术的精确性和安全性 |  |
| 3.4 | 最低速度可降至 60转/分钟，保证声带手术的安全 |  |
| 3.5 | 手柄配有导航系统连接的标准接头，可以升级连接导航的定位器 |  |
| 3.6 | 材料为钛合金复合材料，重量轻 |  |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机一台，脚踏一台，手柄1把。 |  |
| 4.2 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格； |  |
| 4.3 | 提供进口医疗设备器械注册证和产品注册登记表； |  |
| 4.4 | 提供用户操作手册和维修手册； |  |
| 4.5 | 交货时提供海关报关单； |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 维修： |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 5.1.2 | 维修响应时间为24小时内。 |  |
| 5.2 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 5.3 | 免费提供软件升级。 |  |
| 6 | 安装及验收要求： |  |
| 6.1 | 交货时间：合同签订后2个月内 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院内。 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

项目二：3兆灰阶专业显示器

| 3兆灰阶专业显示器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 | 投标 响应 |
| 1 | 自动校准亮度曲线 | 显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 |  |
| 2 | 基本参数 | ≧21.3英寸，分辨率≧2048×1536，点距≦0.2109×0.2109mm |  |
| ★3 | 必要参数 | 最大亮度≧2000cd/m²，最大校正亮度≥1000cd/m²，对比度≧1700：1，响应时间≦20ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥90%，并提供，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |  |
| 4 | 动态校正 | 显示器LUT表可以动态生成，显示器内置DICOM曲线可以在100-1000cd/m2固定亮度下动态调节, 盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |  |
| 5 | 曲线误差 | 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜5%， |  |
| 6 | 亮度均匀性 | 显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡 |  |
| ★7 | 灰阶 | 灰阶≧65536(16bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料，提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |  |
| 8 | 视频输入端口 | 输入接口：DVI-D×1、DP×1；输出接口：DP×1，提供产品说明书内显示器接口示意图(并加盖公章) |  |
| 9 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |  |
| 10 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |  |
| 11 | 前置感光功能 | 显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家版权局认可的证明材料 |  |
| 12 | 人体感应 | 显示器前方具有两个生命体探头， 可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |  |
| 13 | 环境光自适应 | 显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料 |  |
| 14 | 亮度快捷切换 | 显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料 |  |
| 16 | 原厂生产 | 投标产品为国产品牌原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 |  |
| ★17 | 保修 | 原厂3年保修。 |  |