宁波市鄞州人民医院医共体采购裂隙灯等设备院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 | 云龙分院1台 |  | 2万元 |
| 2 | 温热式低周波治疗仪 | 云龙分院1台 | 见附件1 | 3万元 |
| 3 | 手术床（通用床） | 总院1张 | 见附件2 | 10万元 |
| 4 | 手术床（脑外科） | 总院1张 | 见附件3 | 25万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年8月8日8时。

4、本次议标定于2022年8月8日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有1周内核酸检测阴性证明。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2022年8月3日

附件1：温热式低周波治疗仪(云龙)

| 一 | 温热式低周波治疗仪1台 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：通过皮肤，对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性萎缩的效果。 |  |
| 2 | 技术参数： |  |
| 2.1 | 治疗频率：频率调整范围（1-1000Hz） 自动治疗频率范围（3-100Hz） |  |
| 2.2 | 单脉冲最大输出能量：≤300mJ |  |
| 2.3 | 脉冲宽度：70µS±30% |  |
| 2.4 | 最大输出脉冲电量：7µC |  |
| 2.5 | 平衡调整；左右输出差异≤±30% |  |
| 2.6 | 定时器：最大15分钟（每1分钟设定） |  |
| 2.7 | 温热电极：三个电极（一大二小），由硅胶制成，可弯曲,最高温度＜43℃（连续可调） |  |

附件2：手术床（通用）

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 性能要求: |  |
| 1.1 | 1. 电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移； |  |
| 1.2 | 床台具有腰桥功能，腰桥可上顶≥12cm，采用碳纤维材质制成，透X光性好； |  |
| 1.3 | 具有手控盒及辅助开关两套独立的操控系统操控手术台，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行； |  |
| 1.4 | 床台具有水平移动功能，采用平移可提升透X光范围； |  |
| 1.5 | 内建蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控 |  |
| 1.6 | 分体式腿板采用气压棒操作，行程中任意位置均可定位； |  |
| 1.7 | 手术台床垫为记忆减压床垫，可防止褥疮产生，具有抗静电功能 |  |
| 1.8 | 手术床底座外壳、升降立柱外壳、边轨均采用SUS304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保不生锈 |  |
| 1.9 | 手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性 |  |
| 1.10 | 手术台内建14″×17″ X光片匣轨道，便于手术时X光的拍片应用 |  |
| 1.11 | 手术床长度≥2000 mm |  |
| 1.12 | 手术床宽：≥520 mm |  |
| 1.13 | 手术床高度调节范围：700mm –1000mm |  |
| 1.14 | 纵向倾斜最大角度（头倾/脚倾）:30°/30° |  |
| 1.15 | 侧向倾斜最大角度（左/右）：20°/20° |  |
| 1.16 | 头部段角度可调范围（上/下）：60°/-90° |  |
| 1.17 | 背部段角度可调范围（上/下）：75°/-45° |  |
| 1.18 | 脚部段角度可调范围(上/下/张开)：30°/-90°/180° |  |
| 1.19 | 平移：向头部220mm，向尾部80mm |  |
| 1.20 | 最大安全承载重量：≥220kg |  |
| 二 | 配置要求： |  |
| 2.1 | 主床体（内含电池、碳纤腰桥、平移）x1 |  |
| 2.2 | 头部组件x1 |  |
| 2.3 | 脚部组件（左）x1 |  |
| 2.4 | 脚部组件（右）x1 |  |
| 2.5 | 床垫x1 |  |
| 2.6 | 手控盒x1 |  |
| 2.7 | 承合器x3 |  |
| 2.8 | 麻醉幕帘架x1 |  |
| 2.9 | 手架x2 |  |
| 2.10 | 截石位腿架x2 |  |
| 2.11 | 马镫形腿架x1 |  |
| 2.12 | 侧卧位悬空手架x1 |  |
| 2.13 | 俯卧位凝胶垫x1 |  |
| 2.14 | 俯卧位头垫x1 |  |
| 2.15 | 头圈x1 |  |

附件3：手术床（脑外科）

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 性能要求: |  |
| 1.1 | 所投产品整床原厂生产 |  |
| 1.2 | 动力系统：电动调节手术的升降、平移、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、正反折刀位以及电动一键0位所有功能。手术床电动升降行程≥370mm；电动平移行程≥340mm; 每个动作有单独的齿轮控制，保证使用安全性。手术床配有高性能充电电池，一次充满电用时<10小时，充满一次电可满足5个工作日手术需要，可交/直流供电。 |  |
| 1.3 | 操作方式：配2种电动控制方式：1）有线控制：每个操控键有背景光提示。2）台柱应急控制面板；床柱控制面板采用双键操作，以防误操作。 |  |
| 1.4 | 移动式手术床：手术床床面为模块化，具备头腿互换体位及床面水平移位功能。可方便拆卸头板和腿板。床面具有电动控制的柱式刹车系统。具备快速紧急解锁装置:在紧急情况下启动解锁功能,方便转运病人至安全区域。 |  |
| 1.5 | 整床影像透视性良好，可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）≥1100mm(正向)/15000mm(反向)，可满足各类极限体位。 |  |
| 1.6 | 故障状态模式：如果手术床中央系统受损，在紧急模式下能结束正在进行的手术,挽救患者。可通过立柱控制界面操作手术台，故障状态下可以恢复正常体位。 |  |
| 1.7 | 具备完善的配件系统，可满足临床各科室的使用需求。 |  |
| （二） | 材料: |  |
| 2.1 | 手术床床面框架和床柱外壳可长久使用不生锈, 底座外壳一体成型，表面平整光洁，方便术后清洁和术者站位 |  |
| 2.2 | 床板：由透X光的高分子材料制成。 |  |
| （三） | 结构: |  |
| 3.1 | 床板模块：均可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中C型臂X光透视。最大可承受≥250kg重量，可适应极限体位时的负载。 |  |
| ▲3.2 | 床垫：全床面记忆海绵床垫，防水、易清洗，防静电，可拆卸,X射线可以穿透，透气性好。头板垫自带头圈设计。 |  |
| ▲3.3 | 配备万向防静电大脚轮，脚轮直径≥10mm,自带电动刹车4柱式刹车系统，满足即时转运功能。 |  |
| 3.4 | 床板与床架之间无缝设计，保证变体位时病人肢体或衣物不会被卷入。 |  |
| （四） | 技术参数: |  |
| 4.1 | 手术床长度(根据不同模块) ≥2000 mm |  |
| 4.2 | 手术床宽：≥600 mm |  |
| 4.3 | 手术床高度调节范围：650mm –1000mm |  |
| 4.4 | 纵向倾斜最大角度（头倾/脚倾）:30°/30° |  |
| 4.5 | 侧向倾斜最大角度（左/右）：25°/25° |  |
| 4.6 | 背板角度可调范围（上/下）：80°/-60° |  |
| 4.7 | 腿板角度可调范围(上/下)：80°/-90° |  |
| （五） | 配置要求： |  |
| 5.1 | 主床体x1 |  |
| 5.2 | 腿板及腿板垫（左右分离）x1 |  |
| 5.3 | 手板x2 |  |
| 5.4 | 麻醉幕帘架x1 |  |
| 5.5 | 有线遥控器x1 |  |
| 5.6 | 双关节头板x1 |  |
| 5.7 | 四脚架x1 |  |
| 5.8 | 第三方头架x1 |  |
| 5.9 | 侧卧位x1 |  |

附件4：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |