宁波大学附属人民医院采购全自动血细胞分析系统院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析系统 | 1套 | 见附件1 | 28万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年8月17日17时。

4、本次议标定于2022年8月18日9时45分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有1周内核酸检测阴性证明。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2022年8月15日

附件1：技术参数

| 序号 | 招标文件技术要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、配置及功能要求 |  |
| 1.1 | 1、全自动五分类血液分析仪A：2套 |  |
| 1.1.1 | 检测及分类参数数目：≥39个参数（不含直方图和散点图）； |  |
| 1.1.2 | 单机CBC+DIFF检测速度：≥100个样品/小时； |  |
| ▲1.1.3 | 样本量：全自动进样和开盖模式时全血用血量≤90微升； |  |
| 1.1.4 | 白细胞幼稚细胞检测：能对幼稚细胞进行精确的定量检测，并报告幼稚细胞百分比和绝对值； |  |
| 1.1.5 | 有核红细胞检测速度：≥ 100个样品/小时； |  |
| 1.1.6 | 造血祖细胞信息：具有定量检测外周血造血祖细胞功能 |  |
| 1.1.7 | 网织红细胞检测速度：≥80样本/小时； |  |
| 1.2 | 全自动五分类血液分析仪B：4套 |  |
| 1.2.1 | 检测及分类参数数目：≥32个参数（不含直方图和散点图）； |  |
| 1.2.2 | 单机CBC+DIFF检测速度：≥100个样品/小时； |  |
| ▲1.2.3 | 样本量：全自动进样和开盖模式时全血用血量≤90微升； |  |
| 1.2.4 | 末梢血检测：具有末梢血五分类检测功能，末梢血预稀释模式用血量≤20微升； |  |
| 1.2.5 | 白细胞幼稚细胞检测：能对幼稚细胞进行精确的定量检测，并报告幼稚细胞百分比和绝对值； |  |
| 1.2.6 | 血小板计数：具有两种或者以上的方法进行血小板的计数； |  |
| 1.2.7 | 体液分析：具有体液分析检测功能； |  |
| 1.2.8 | 体液分类：可对体液中的白细胞进行四分类检测； |  |
| 1.3 | 特定蛋白分析仪：4套 |  |
| 1.3.1 | 检测方法:采用免疫散射比浊法； |  |
| 1.3.2 | 检测项目1：超敏C反应蛋白(hs-CRP) ； |  |
| 1.3.3 | 检测项目2：血清淀粉样蛋白A (SAA)； |  |
| 1.3.4 | 进样量1：hs-CRP：≤10μL； |  |
| 1.3.5 | 进样量2：SAA：≤10μL； |  |
| ▲1.3.6 | 测试速度：≥180T/H（单机）； |  |
| ▲1.3.7 | CRP检测线性范围：0.5-370.0mg/L |  |
| 1.3.5 | 重复性：对同一样品重复测量时变异系数≤5%； |  |
| 1.3.9 | 扩展功能：可拓展轨道自动进样功能（与血液分析仪进行轨道联机）； |  |
| 1.4 | 全自动推片染片仪：1套 |  |
| 1.4.1 | 全自动推片染片仪为立式独立单元，即无需开启血液分析仪可工作； |  |
| 1.4.2 | 全自动推片、染片速度≥120样品/小时； |  |
| ▲1.4.3 | 具有微量血推片模式，样本量≤60ul； |  |
| 1.4.4 | 同一样品可进行2种以上染色； |  |
| 1.4.5 | 可进行骨髓、脑脊液等样品推片、染色； |  |
| 1.4.6 | 玻片的标识：可在玻片上直接打印数字和条码； |  |
| 1.4.7 | 样品推片标准设定：用户可以自己任意设定样品推片规则； |  |
| 1.5 | 全自动细胞形态分析系统：1套 |  |
| 1.5.1 | 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化； |  |
| 1.5.2 | 外周血图片处理速度： 完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时；涂片数字扫描：10×倍镜≥20张/小时； |  |
| 1.5.3 | 涂片样本：可以接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片； |  |
| 1.5.4 | 显微镜放大效果：10倍、50倍、或100倍的图像； |  |
| 1.5.5 | 外周血白细胞分类>19种，并可自动添加； |  |
| 1.5.6 | 外周血红细胞形态定性类型>20种； |  |
| 1.5.7 | 外周血血小板计数功能； |  |
| 1.5.8 | 质控：专门的细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量； |  |
| ▲1.5.9 | 与全自动推染片机组成血液细胞形态学分析流水线，无须人工拿取，自动传输血液涂片至血液细胞形态学分析仪，并实现自动镜检； |  |
| 2 | 质控要求 |  |
| 2.1 | 提供原厂配套质控品，可以提供终生免费的实时在线网上质控服务，及时验证检测结果的准确性； |  |
| 2.2 | 在线质控：具有实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准检测报告。该系统通过ISO17043认证，可出具实时在线室间质量评价管理项目参加证书，提供证书和认证医院名单； |  |
| 2.3 | 提供白细胞分类质控（附分类质控的CFDA注册证）； |  |
| 2.4 | 提供体液原厂配套质控，并通过CFDA认证；（附体液质控的CFDA注册证）； |  |
| 2.5 | 提供低值血小板原厂配套质控和校准品，并通过CFDA认证；（附CFDA注册证）； |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 设备数量：全自动血细胞分析流水线1套：含全自动五分类血液分析仪6台（规格A两台，规格B四台）、特定蛋白分析仪4台、全自动推片染片仪1套、全自动细胞形态分析系统1套、采血管智能分拣系统1套。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中； |  |
| 3.3 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥2年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款；（附厂家或总代证明） |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场完修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备 |  |
| 4.3 | 设备软件免费升级 |  |
| 4.4 | 提供系统培训: 现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划） |  |
| 4.5 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |
| 4.6 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件 |  |
| 4.7 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，提供一年1次仪器操作系统校验，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥1次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 4.8 | 提供实时在线网络质控服务，提供远程维护服务（故障预测，询证维修），提供网络共用服务（自动递送文件，IPU软件自动升级，自动下载质控校准靶值表，提供学术信息等）。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 若投标人所投产品为进口设备时请提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表，承诺交货时提供海关、商检等相关文件。若投标人所投产品为国产设备的请提供国内医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 5.2 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告 |  |
| 5.3 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明 |  |
| 5.4 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数 |  |
| 5.5 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料 |  |
| 5.6 | 提供近3年同机型用户名单（以合同为准） |  |
| 5.7 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 6.1 | 交货期：接采购单位通知后30天内全部供货、安装并调试完成 |  |
| 6.2 | 4.4、4.5、5.1、5.7资料未全，设备不予验收签字 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 安装验收完成前产生一切费用由中标商提供。 |  |
| 6.6 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收 |  |
| 6.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料 |  |

附件2：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |