宁波市鄞州人民医院医共体采购裂隙灯等设备院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯显微镜 | 东吴分院1台 | 见附件1 | 3万元 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 邱隘分院1台 | 见附件2 | 8万元 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 邱隘分院1台 | 见附件3 | 1.5万元 |
| 4 | CT维保 | 邱隘分院1台 | 康达洲际，Apsaras16， 2020年6月装机，技术维保（人工保），包含一年两次的定期维护校验。 | 5万元/年 （合同期一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。） |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11服务方案（项目4）

2.12 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年9月19日17时。

4、本次议标定于2022年9月20日8时40分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有72小时内核酸检测阴性证明。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格2个月内支付；CT维保项目合同签订日起二月内支付合同金额的50%，半年后再支付合同金额的50%。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2022年9月14日

附件1：裂隙灯显微镜技术参数

显微镜系统

光学分辨率：≥2700·N线对（200线对）

显微镜类型：伽利略平行夹角式

变倍方式：非连续5级转鼓变倍式

放大倍率：包含6.3X、10X、16X、25X、40X

目镜倍率：12.5倍

目镜夹角：10°

瞳距调节范围：52~80mm

屈光度调节：-8D~+8D

视场直径：≥36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

照明系统

裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

裂隙高度：1~14mm连续可调

光斑直径：包含Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

裂隙角度：0°~180°

裂隙倾角：包含5°、10°、15°、20°

滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

灯源照度：≥150KLX

灯源亮度调节方式：亮度连续可调

内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作；可轻松升级数码款。

附件2：生物刺激反馈仪技术参数

| 序号 | 采购人要求规格 | 供应商 响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 该设备注册证适应范围须包括肌电信号采集、分析功能。 |  |
| 1.2 | 阴道电极、理疗用体表电极都有单独的注册/备案，且与生物刺激反馈仪为同厂注册，以保证产品的兼容性稳定性 |  |
| 二 | 硬件要求： |  |
| 2.1 | 主机：信号采集模块与工控机封装于同一机箱内，具备更高的稳定性、兼容性和抗电磁干扰性能 |  |
| 2.2 | 电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸≥15英寸。 |  |
| 2.3 | 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG） |  |
| 2.4 | 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激 |  |
| 2.5 | 肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s），分辨率：≤0.5μV（r.m.s），通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)（提供证明材料）。 |  |
| 2.6 | 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节 |  |
| 2.7 | 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节，电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节（提供证明材料） |  |
| 2.8 | 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 |  |
| 2.9 | 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。 |  |
| 三 | 软件参数： |  |
| 3.1 | 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。 |  |
| 3.2 | 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、 多媒体游戏训练 |  |
| 3.3 | 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。 |  |
| 3.4 | 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案 |  |
| 3.5 | 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗 |  |
| 3.6 | 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度 |  |
| 3.7 | 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节 |  |
| 3.8 | 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换 |  |
| 3.9 | 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值 |  |
| 3.10 | Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练 |  |
| 3．11 | Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求 |  |
| 3.12 | 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图 |  |
| 3.13 | 具备数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形 |  |
| 3.14 | 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能 |  |
| 3.15 | 系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等 |  |
| 四 | 安装验收及其他要求 |  |
| 4.1 | 安装地点：用户指定地点，并负责搬运上楼至指定地点； |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.5 | 仪器质保期≥2年。保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| 4.6 | 在中国境内的维修保养部由厂家直接负责。所有维修保养工程师都经过原厂培训。 |  |
| 4.7 | 维修响应时间≤2小时，到场技术支持≤24小时 |  |
| 4.8 | 供应商应提供技术维修服务和最少8年的备件供应。在硬件允许的条件下，保证软件终身免费升级。 |  |
| 4.9 | 供应商在投标文件中应提供针对本项目的授权。 |  |
| 4.10 | 投标文件中提供所投产品合法有效的医疗器械注册证。 |  |

附件3：超声波治疗仪技术参数：

1、≥3.5寸彩色液晶显示屏，一键飞梭操作；

2、配有一个手持移动式1MHz探头；

3、额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

4、波束类型：准直型；

5、波束不均匀系数：≤8；

6、占空比：0～100%可调，步进为10%；

7、治疗时间：0分钟～30分钟可调；

8、输出模式：脉冲模式≥9档，连续模式≥1档；

9、取得计算机软件著作权；

10、治疗头有效辐射面积：≥ 2.0cm²±20%；

附件4：项目评分表（适用项目1、2、3）

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件5：项目评分表（适用项目4）

| 技术 商务 得分 80分 | 1、组织实施方案（25分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，满分25分 |
| --- | --- |
|  | 2、项目保修、维修方法，维修人员配置（30分）： 根据投标人提供的针对本项目的技术力量进行评议，满分10分； 根据投标人提供的针对本项目的保修服务成果质量保证措施进行评议，满分10分 根据投标人提供的针对本项目的配件品牌等方面进行评议，满分10分。 |
|  | 5、项目业绩（3分）： 根据投标人提供的2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）的项目同类业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。 |
|  | 6、服务承诺（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的服务承诺、响应时间等进行评议，满分20分。 |
|  | 7、合理化建议（2分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议进行评议，满分2分。 |
| 价格分 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100 注：投标人的报价超过最高限价的为无效报价。 |