宁波大学附属人民医院采购结核分枝杆菌及耐药基因分子检测仪院内议标公告

一、议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核分枝杆菌及耐药基因分子检测仪 | 1台 | 见附件 | 25万元 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购结核分枝杆菌及耐药基因分子检测仪进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品或彩页；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年2月14日17时。

4、本次议标定于2023年2月15日8点40分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：设备安装验收合格后3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2023-2-10

附件1：技术参数：

1、采用巢式实时荧光定量PCR技术，可在体外定性或定量检测感染性疾病病原、耐药性及肿瘤基因等

2、整合了基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品加入到检测试剂盒中，系统会自动按照相应的程序运行，实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。

3、独立性的试剂盒，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控。

4、内部有六组光学信道(激发/侦测波长)：

Channel 1：375-405 nm / 420-480 nm；

Channel 2：450-495 nm / 510-535 nm；

Channel 3：500-550 nm / 565-590 nm；

Channel 4：555-590 nm / 606-650 nm；

Channel 5：630-650 nm / 665-685 nm；

Channel 6：630-650 nm / >700 nm

5、同平台可检测项目：

结核分枝杆菌（结核及利福平耐药）、耐甲氧西林金黄葡萄球菌（MRSA/SA定值、皮肤粘膜感染及阳性血培养）、难辨梭菌毒素（毒素B、二元毒素、毒素C）、碳氢酶烯酶（5种型）、B族链球菌、耐万古霉素肠球菌（VanA、VanB）、流感病毒（A型、B型、2009H1N1）、肠病毒（EV）、HIV VL、HPV、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、白血病疗效监测及II因子/V因子突变等的检测。

6、检测速度（从获得待检标本到出报告时间）：

结核分枝杆菌/利福平耐药检测    ≤125分钟

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌    ≤80分钟

难辨梭菌毒素                ≤60分钟

B族链球菌                   ≤60分钟

耐万古霉素肠球菌            ≤60分钟

流感病毒                    ≤90分钟

肠病毒                      ≤180分钟

沙眼衣原体和淋病奈瑟菌      ≤120分钟

白血病疗效监测              ≤120分钟

II因子及V因子检测          ≤40分钟

HIV VL                     ≤90分钟

7、试剂盒室温储存 (2-28°C)

8、系统的热性能参数如下：

加热速率 （最大）： 从 50°C 到 95°C是10°C/秒

冷却速率 （最大）： 从 95°C到 50°C 是2.5°C/秒

温度持续时间精度： 设定的时间± 1.0 sec

温度精度： 从 60°C 到 95°C是± 1.0°C

9、要求配置：

1) 主机（16通道），1台

2) 笔记本电脑，1台

3) 条形码扫描器，1个

4）配套软件

附件2：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |