宁波大学附属人民医院采购医用吊塔院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吊塔 | 1批 | 见附件 | 29.8万元 |

| ### 吊塔类别 | ### 数量 |
| --- | --- |
| ### 机械单臂麻醉吊塔 | ### 3套 |
| ### 机械双臂麻醉吊塔 | ### 7套 |
| ### 干湿分离吊桥 | ### 8套 |
| ### 功能柱 | ### 6套 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购医用吊塔进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年2月28日17时。

4、本次议标定于2023年3月1日10时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后60天内或按院方要求提供。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有3年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院 2023年2月24日.

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，1份合同得0.5分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：吊塔技术参数：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一：设备名称：吊塔 |  |  |
| 1 | 吊塔设备 |  |
| 2 | 吊塔产品整体要求: |  |
| ▲2.1 | 投标产品须为知名品牌。为用户认可品牌 |  |
| 2.2 | 投标产品必须通过CE认证和CMDISO9001、ISO13485认证。 |  |
| 2.3 | 吊塔经中国国家标准委员会或国家质量技术监督局认证，采用国际标准产品标志证书，采用标准要求为国际标准编号：11197-2009，提供证书证明。 |  |
| 2.4 | 生产厂家有一定实力，具有医疗器械生产和经营许可证，投标产品在中国拥有2项以上有关医用吊塔方面的专利，提供专利证明 |  |
| 2.5 | 所投产品主体采用高强度铝合金一次成型挤压工艺，流线型全封闭式外观设计，符合医院层流净化要求；主体材料为6005及以上高强度铝合金。吊塔主体表面喷塑处理，防静电、防腐蚀，便于清洗。吊塔通体颜色柔和、一致。 |  |
| ▲2.6 | 保证设备安装安全, 设备支架及设备安装必须有生产厂家完成，生产厂家必须具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，提供相关证明文件。 |  |
| ▲2.7 | 吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全,生产和安装设备不能转包，需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质。 |  |
| 2.8 | 刹车或锁定功能要求：采用机械摩擦刹车系统。 |  |
| 2.9 | 吊塔旋转角度≥330度，且具有良好的限位系统.每个旋臂连接关节采用重载滚柱轴承结构，有旋转定位及机械防滑刹车机构。 |  |
| ▲2.10 | 气体终端需采用德国标准；同吊塔同品牌，接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。插拔次数不低于70000次。提供第三方检测报告。 |  |
| 2.11 | 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。均为进口知名品牌插座。 |  |
| 2.12 | 采用进口医用软管，软管符合生物兼容性要求（提供检测报告）。 |  |
|  | 吊塔材质不含有害金属物质，符合欧盟强制性认证 RoHs 要求（提供证明文件） |  |
| ▲2.13 | 仪器平台（托盘）净载重量不小于80KG,有效（搁置）尺寸≥490*400mm,采用国际标准边轨围护，圆角防撞设计；提供第三方托盘承重及四倍承重检测报告。 |  |
| ▲2.14 | 抽屉采用铝合金材质，具有自吸式功能，承重大于20KG,提供第三方抽屉承重检测报告。 |  |
| 2.15 | 吊桥防护等级应符合 GB4208-2008 中 IP20 的规定，提供检测报告。 |  |
| 2.16 | 吊桥的防火等级至少为 UL94-V1 级，提供检测报告。 |  |
| 2.17 | 保证设备安全，吊塔设备支架具备安全可靠性，设备支架承重不低于2000KG。提供吊塔支架的安全承重检测报告。 |  |
| 2.18 | 提供浙江省内三级医院用户名单。 |  |
| 2.19 | 保证售后服务的及时性和安全性，生产厂家通过 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系五星认证。 |  |
| ▲2.20 | 提供手术室、ICU等科室吊塔平面布置图。 |  |
| 3 | 机械单臂麻醉吊塔 3套 |  |
| 3.1 | 净负载能力≥150KG. |  |
| 3.2 | 单臂，长度≥800mm. |  |
| 3.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º. |  |
| 3.4 | 竖置吊柱式结构，箱体为吊柱式采用≥6 面设计，导轨采用内置导轨，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用. |  |
| 3.5 | 仪器平台：2 层，尺寸≥490*400mm，高度可调，圆角防撞设计 |  |
| 3.6 | 抽屉1 个。 抽屉采用铝合金材质，具有自吸式功能，承重大于20KG,提供第三方抽屉承重检测报告 |  |
| 3.7 | 每套配置气源：氧气2 个、吸引2 个、空气1 个，二氧化碳1个、麻醉废气排放1个,颜色及形状不同，插拔次数≥70000 次，通、断、拔三种状态，能带气维修。 |  |
| 3.8 | 需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质 |  |
| 3.9 | 每套配置多功能电源插座≥8 个（220V/10A），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 3.10 | 不锈钢输液杆 1 个，带输液钩。 |  |
| 3.11 | 双关节延展臂≥1 个 |  |
| 3.12 | 网络接口≥2个 |  |
| 4 | 机械双臂麻醉吊塔 7套 |  |
| 4.1 | 净负载能力≥150KG. |  |
| 4.2 | 双臂，长度≥700+700mm. |  |
| 4.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º. |  |
| 4.4 | 竖置吊柱式结构，箱体为吊柱式采用≥6 面设计，导轨采用内置导轨，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用. |  |
| 4.5 | 仪器平台：2 层，尺寸≥490*400mm，高度可调，圆角防撞设计 |  |
| 4.6 | 抽屉1 个。 抽屉采用铝合金材质，具有自吸式功能，承重大于20KG,提供第三方抽屉承重检测报告 |  |
| 4.7 | 每套配置气源：氧气2 个、吸引2 个、空气1 个，二氧化碳1个、麻醉废气排放1个,颜色及形状不同，插拔次数≥70000 次，通、断、拔三种状态，能带气维修。 |  |
| 4.8 | 需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质 |  |
| 4.9 | 每套配置多功能电源插座≥8 个（220V/10A），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 4.10 | 不锈钢输液杆 1 个，带输液钩。 |  |
| 4.11 | 双关节延展臂≥1 个 |  |
| 4.12 | 网络接口≥2个 |  |
| 5 | 干湿分离吊桥 8套 |  |
| 5.1 | 技术规格要求： |  |
| 5.2 | 桥体横梁为2200-3000MM，整体承载≥300KG，可根据现场空间大小位置进行针对性布局安装。 |  |
| 5.3 | 干湿区均为垂直箱体，高度≥1000mm，旋转角度≥340°，能左右平移≥400 mm。 |  |
| 5.4 | 气体终端及电源插座分布于供应柱两侧，保证所有管线有序地在吊塔内布置，气电分离设计。 |  |
| 5.5 | 具体配置要求： |  |
| 5.6 | 干区： |  |
| 5.7 | 气体终端：每床位共配置不少于5个，（氧气≥2、负压≥1、空气≥2）气体终端具有可扩展性 |  |
| 5.8 | 电源插座：进口知名品牌，每套不少于8个国标电源插座，电源插座具有可扩展性。 |  |
| 5.9 | 托盘及抽屉： 2层导轨托盘，1个抽屉，单个托盘承重量≥80公斤，平台边沿配置国际标准的铝合金边轨，抽屉承重不低于20公斤。 |  |
| 5.10 | 采用进口气体管路,需要吊塔生产厂家具有气体压力管道GC2相关证书， |  |
| 5.11 | 网络接口2个 |  |
| 5.12 | 网篮 1个 |  |
| 5.13 | 功能柱 1个，高度≥1000mm |  |
| 5.14 | 等电位端子1个。 |  |
| 5.15 | 湿区： |  |
| 5.16 | 气体终端：每床位共配置不少于4个，（氧气≥2、负压≥2）气体终端具有可扩展性 |  |
| 5.17 | 采用进口气体管路,需要吊塔生产厂家具有气体压力管道GC2相关证书 |  |
| 5.18 | 电源插座：进口知名品牌，每套不少于8个国标电源插座，电源插座具有可扩展性。 |  |
| 5.19 | 托盘及抽屉： 2层导轨托盘，1个抽屉，单个托盘承重量≥80公斤，平台边沿配置国际标准的铝合金边轨，抽屉承重不低于20公斤 |  |
| 5.20 | 每床位配置不锈钢管输液架（带吊钩）1套。 |  |
| 5.21 | 网篮1个 |  |
| 5.22 | 等电位端子1个。 |  |
| 5.23 | 网络接口2个 |  |
| 6 | 功能柱 6套 |  |
| 6.1 | 净负载能力≥150KG. |  |
| 6.3 | 吊柱旋转角度≥300º. |  |
| 6.4 | 竖置吊柱式结构，箱体为吊柱式采用≥6 面设计，导轨采用内置导轨，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用. |  |
| 6.5 | 仪器平台：2 层，尺寸≥490*400mm，高度可调，圆角 防撞设计 |  |
| 6.6 | 抽屉1 个。 抽屉采用铝合金材质，具有自吸式功能，承重大于20KG,提供第三方抽屉承重检测报告 |  |
| 6.7 | 每套配置气源：氧气2 个、吸引2 个、空气2 个，插拔次数≥70000 次，通、断、拔三种状态，能带气维修。 |  |
| 6.8 | 需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质 |  |
| 6.9 | 每套配置多功能电源插座≥10 个（220V/10A），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 6.10 | 不锈钢输液杆 1 个，带输液钩。 |  |
| 6.11 | 双关节延展臂≥1 个 |  |
| 6.12 | 网络接口≥2个 |  |
| 二 | 其他要求： |  |
| 1 | 吊塔整机保修三年，必须提供原厂售后服务承诺书包括电源插座、气体终端。 |  |
| 2 | 全国各重点中心城市设售后服务站，配备专职工程师，均接受过正规培训，可以解决现场问题；工程师可于24小时内到位。 |  |
| 3 | 必须提供包括设计、安装调试、设备（含附件、备件、备品、易损件、配备等）、验收、运行、培训、保养等服务。 |  |
| 4 | 1、凡按本合同出售的设备及附件，交货时将不存在任何材料、生产工艺和所有权方面的瑕疵，且设备为未使用过的全新的设备（含所有部件）。 2、保质期内，每年应提供预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 3、售后服务：即时响应，24小时工程师到达现场 4、保修期结束后乙方保证提供仪器8年的零备件供应和维修服务，乙方承诺先维修后付款。 |  |
| 5 | 1、设备安装后，乙方负责在医院现场提供累计不少于3个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训和考核记录；培训考核费用已含入合同总价中。 2、设备安装后，乙方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备日常故障的排除及设备维护技能，并提供培训记录；培训费用已含入合同总价中。 |  |