## Sheet1
子午流注治疗仪参数
1、产品适用范围：包含但不限于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、产后康复等辅助治疗(以医疗器械注册证适用范围为准)
2、子午流注/灵龟八法/飞腾八法开穴：包含但不限于即时开穴(逢时开穴)、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴、纳子法开穴查询功能；
3、十四正经和经外奇穴查询：包含但不限于主治、部位、作用、解剖、图形查询功能；
4、病症列表：包含但不限于查询病症、辩证分型、选择处方穴位，进入治疗列表；
5、病症信息：≥90种疾病，≥320种症型；
6、主治穴位：根据病症名称查询对应的治疗处方；
7、自定义处方：既可以根据临床需求编辑并保存自定义处方，也可以一键保存病症处方和患者个人处方；处方库处方数量≥500个；
8、穴位图库：通过穴位查询读取人体穴位的高清标识图；
9、输出数量：≥4组通道，12路输出，24穴位输出，独立治疗电极；
10、具备修改电极、一键删除、一键开启、一键关闭功能；
11、具备区域设定、真太阳时自动计算功能；
12、具备中医九种体质辨识功能，实现先诊断再治疗的诊疗一体化；
13、具备五行音乐疗法功能，在治疗的同时辅助五行音乐治疗，提升疗效
14、显示屏：≥10英寸彩色触控屏；
15、调节强度：每组治疗通道可通过旋钮调节、触屏调节两种模式调节治疗强度，且治疗强度具有显示数值，清晰直观；具备40/60/80/99 四组安全强度，保障使用安全性；
16、移动支架：配备可拆卸式机架；
17、内置蓄电池：仪器在断电情况下，具有待机功能；锂电池电压≥5000mAh;
18、远程升级系统：实时模块互联，可远程推送最新功能，完善临床操作体验，实现远程交互；
19、治疗时间：10min～60min 可调，步进为1min; 治疗强度：1～99档可调；
20、脉冲频率：具有≥15档可调的单一频率模式，≥4种组合波模式，模拟针灸补泄手法；
21、复制电极：具备复制电极参数功能，调好某个穴位的初始强度后可以使用复制电极功能快速复制，使操作简便省时；
22、一键锁屏：具备一键锁屏功能，在治疗过程中可以避免非医护人员误操作
23、脉冲宽度：不大于0.8ms;
24、最大输出电压：不大于20V(额定负载500Ω±10%);
25、最大输出电流：不大于80mA(额定负载500Ω±10%);
26、电量：输出幅度最大时，每一个脉冲的电量≥7uC;
27、输出频率：1.25Hz～1000Hz;
28、使用期限：≥6年；
29、内置仪器操作演示教学视频；
30、知识产权：具有子午流注治疗仪相关的发明专利或者授权使用的发明专利。