全自动医用织物湿热清洗消毒机系统技术参数

|  | 全自动医用织物湿热清洗消毒机系统 数量：1套 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：该系统针对在污洗间处理的环境清洁用织物进行集中回收、清洗、消毒、烘干、储存和发放处理。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 2.1 | 全自动医用织物湿热消毒机一台； |  |
| 2.2 | 清洗消毒机单台每循环可处理干织物重量≥20kg；滚筒容积≥200L，机器体积≤1.485m³，且宽≤0.9m； |  |
| 2.3 | 机器要求铸铁配重，配备液压减震装置，增强机器运行运转稳定性及降低噪音。单台机器净重量应≥600kg； |  |
| 2.4 | 滚筒内不锈钢材质提升筋，3D清洗水流模式； |  |
| 2.5 | 机器外壳（除操作面板外）、外滚筒、内滚筒及舱门均为不锈钢材质耐高温能力≥95℃； |  |
| 2.6 | 内滚筒腔体设计无死角，抛光率 ≤ 0.05微米，杜绝微生物残留； |  |
| 2.7 | 可配备液体化学品智能抽吸泵≥6个； |  |
| 2.8 | 独立试剂分配盒，带脉冲式强力喷流自清洁功能，避免化学剂残留，且位于机器正面； |  |
| 2.9 | 机器性能：转速[rpm]≥1000rpm，洗脱力≥380g，水分残留率≤46%； |  |
| 2.10 | 设备采用双进水设计，节省进水时间； |  |
| 2.11 | ≥3寸超大排水阀，节省工作时间； |  |
| 2.12 | 专业控制系统；清洗程序参数可调节；程序位置，清洗程序每个步骤的参数均可调节；内置程序，语言可选且有专用针对地布巾的湿热清洗消毒程序以及专用的消毒认证程序。 |  |
| ▲2.13 | 需提供第三方检测机构出具的依据《消毒技术规范》检测的高温杀菌实验报告，检测菌种需≥5种，需包含芽孢、MRSA、白色念珠菌，其杀灭对数值均＞3； |  |
| 2.14 | 需提供国内第三方检测机构提供的设备消毒高温消毒能力的报告，即温度需≥85℃且持续时间≥15分钟的检测报告。 |  |
| ▲2.15 | 需提供在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上完成备案并可查询的截图，并确保能实时查询到完成备案的信息。 |  |
| 2.15 | 烘干机一台 |  |
| 2.16 | 烘干机滚筒容积≥350L，且宽≤0.87m；机器外壳为全不锈钢材质，防止细菌传播及滋生，并便于消毒液擦拭； |  |
| 2.17 | 内滚筒采用无缝焊接技术与先进冲孔技术，烘干时避免织物纤维脱落； |  |
| 2.18 | 轴心式旋转气流滚筒设计； |  |
| 2.19 | 绒毛过滤器需位于机器正面，便于清洁操作； |  |
| 2.20 | 设备具有自动报警及故障诊断功能； |  |
| 3 | 维修与质量保证： |  |
| 3.1 | 设备验收合格后质保期≥3年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；(除人为因素损坏)。 |  |
| 3.2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3.3 | 供应商、厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻人员，确保服务及时到位，要求2小时内响应，24小时内到场。 |  |
| 4 | 安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签定后7天内完成供货及安装。 |  |
| 4.2 | 安装地点：医院内指定位置。 |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.4 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |