## 1、消毒供应追溯管理系统技术要求

| 菜单 |  | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域物品申领 |  | 物品申领 | 其他院区向中心供应室进行物品申请 |
| 区域物品管理 |  | 物品接收 | 对区域科室物品发放后接收进行管理。 |
|  |  | 手术物品使用 科室物品使用 物品发放流程监管发放统计 | 显示该区域单位手术安排信息，区域无菌物品绑定病人，由区域手术室用户操作，连接HIS获取病人信息 |
|  |  |  | 区域无菌物品绑定病人，由科室用户操作，连接HIS获取病人信息 |
|  |  |  | 通过扫描包号，将物品分发给下属各个科室 |
| 物品申领区域物品统计 |  | 区域库房管理 区域费用查询 | 区域医院无菌物品库房数量的管理 |
|  |  |  | 区域医院无菌物品产生数量，费用，消耗情况 |
|  |  |  | 区域无菌物品位置，数量 |
|  |  | 区域接收统计 追溯 | 物品接收情况统计 |
|  |  |  | 查询无菌包各个洗消环节的情况，完成流程追溯 |
|  |  |  | 发放到下属科室及卫生机构的数据统计核算 |
|  |  | 人员管理 | 维护登录人员信息 |
|  |  | 非一次性物品领用登记 | 非一次性物品备包数新增申领 |
|  |  | 外来器械登记 | 外来器械登记交接登记 |
|  |  |  | 支持填写病人信息（从HIS获取） |
|  |  |  | 支持填写外来器械植入物明细 |
| 消毒灭菌 | 回收 | 集中回收 | 对应临床科室物品的消毒回收和更换回收 |
|  |  |  | 详细记录回收人员、回收时间、回收科室、回收物品数量等信息 |
|  |  |  | 支持图片和清单显示 |
|  |  |  | 支持部分回收 |
|  |  |  | 支持借用物品特别提醒，区别正常回收的治疗包 |
|  |  |  | 支持包内器械详细清单回收（主要是高水平消毒物品） |
|  |  | 手工回收 | 供应室人员自行登记回收物品 |
|  |  |  | 支持图片和清单显示 |
|  |  | 手术器械回收 | 手术器械闭环回收扫描 |
|  |  |  | 支持条码丢失手工输入 |
|  |  |  | 支持图片和清单查看 |
|  |  |  | 支持待回收器械清单 |
|  |  | 自备物品登记 | 科室自行打包物品登记 |
|  |  |  | 可支持直接出标签或不直接出标签 |
|  |  | ▲临床器械扫描回收 | 扫描临床科室治疗包条码，自动汇总回收单和发放单，达到闭环追溯 |
|  |  |  | 支持借用器械包自动识别并归还 |
|  | 清洗 |  | 支持手工清洗、机器清洗过程的记录，。 |
|  |  |  | 记录物品的清洗全过程，包括清洗器、清洗程序、清洗人员、清洗批次、清洗审核、清洗开始和结束时间等信息 |
|  |  |  | 支持外来器械二次清洗 |
|  | ▲消毒 |  | 支持手工清洗物品自动进入消毒环节，对消毒环节进行记录追溯。 |
|  | 打包 |  | 打包流程操作，自动打印条形码标签。 |
|  |  |  | 包外条形码标识，包含物品名称规格、包装人员、灭菌类型、灭菌日期、有效日期。可选择打印包内标识号（如有该功能），灭菌器编号，灭菌锅次等。 |
|  |  |  | 支持双层环切标签 |
|  |  |  | 支持延迟打包和临时修改有效期。 |
|  |  |  | 支持图片和包内器械列表显示。 |
|  | 灭菌 |  | 实时扫描记录灭菌时间、灭菌人员、灭菌状态、治疗包等信息。 |
|  |  |  | 灭菌审核，空锅灭菌监测等信息的记录 |
|  |  |  | 实现扫描语音提示,播报成功和失败语音 |
|  |  |  | 支持等离子灭菌，环氧乙烷灭菌等多种低温灭菌方式和相关监测 |
|  |  |  | 支持高温生物监测预警，生物监测倒计时提醒 |
|  |  |  | 支持预加载灭菌，提前扫描进预加载篮筐备用 |
|  |  |  | 支持灭菌失败登记和召回问题物品。灭菌失败可直接一键重新灭菌，召回可退回科室库存和召回提醒。 |
|  |  |  | ▲支持湿包登记，召回问题物品。可直接一键重新灭菌，召回可退回科室库存和召回提醒。 |
|  | 物品发放 | 非一次性物品发放 | 对非一次性物品的发放进行管理，依据非一次性物品包的条形码，记录每个包发放到的科室 |
|  |  |  | 支持发放语音提示 |
|  |  |  | 支持部分发放 |
|  |  |  | 支持发放单多种格式打印 |
|  |  |  | 支持高水平消毒物品打包后直接发放 |
|  |  | 手术器械发放 | 对手术器械包单独闭环发放管理 |
|  |  | 外来器械发放 | 外来器械包发放流程 |
|  |  |  | 支持紧急发放 |
|  |  | 外来器械送回 | 外来器械使用后清洗结束器械师带走记录 |
|  | 查询 | 治疗包状态查询 | 针对时间段内治疗包流程情况查询 |
|  |  | 物品追溯统计 | 时间段内物品流程汇总 |
|  |  | 清洗过程查询 | 清洗锅次记录，可查看清洗时间，清洗人和清洗锅次等信息 |
|  |  |  | 可查看锅次内清洗的物品 |
|  |  |  | 可查看清洗状态是否成功 |
|  |  |  | 可查看清洗物理参数曲线 |
|  |  | 灭菌过程查询 | 灭菌锅次记录，可查看灭菌时间，灭菌人和灭菌锅次等信息 |
|  |  |  | 可查看锅次内灭菌的物品 |
|  |  |  | 可查看灭菌状态是否成功，标记灭菌失败或召回 |
|  |  |  | 可查看灭菌压力，温度物理参数曲线 |
|  |  | ▲过期包查询 | 支持过期包及近效期消毒包查询。登录系统后自动过期包提醒。 |
|  |  | 其他各种查询 | 其他针对各个单独功能的查询模块 |
|  | 追溯 | 非一次性物品生产追溯 | 对非一次性物品的生产过程进行追溯：记录回收、清洗消毒、包装、灭菌、发放全过程，所有信息可追溯。 |
| 精密器械管理 | 物品信息维护 | 消耗物品维护 | 对于类型为包内器械的物品，增加一个勾选框，选中为精密器械的器械，走精密器械流程，并可添加备注 |
|  |  | 重要器械维护 | 该类器械的物品字典包内器械清单有维护属于精密器械的包，重要器械码后面可维护详细，可添加相应的精密器械的编号 |
|  | ▲精密器械回收 |  | 手术器械回收时，如果扫描到带有精密器械的器械包，则器械包名称加粗标红色 |
|  |  |  | 详细信息内，如果是精密器械，名字标红，同时可点击查看备注信息，里面显示该类器械的注意事项，同时，显示每一把器械的编号，每个器械标号后面，可维护当次的备注。备注信息如果填写则标红色加粗。 |
|  | ▲精密器械打包 |  | 器械包内有精密器械，则器械包名称为红色 |
|  |  |  | 点击后包内器械清单和回收一样，精密器械显示红色，并可查看备注信息，备注信息里可看到每把器械编号以及每把器械的备注情况，也可修改。备注信息如果填写则标红色加粗。 |
| ▲质量监测 |  | 丰富全面的质量监测功能。 | 高温灭菌物品日常、生物监测记录；清洗监测、清洗机监测、细菌培养监测、表面培养监测、空气培养监测；低温灭菌监测记录；监测信息关联治疗包列表及所在科室，监测记录查询打印。 |
| 物资管理 | 无菌库房管理 | 非一次性物品管理 | 非一次性物品库存管理，可查看详细唯一编号 |
|  |  |  | 支持过期提醒，可移除库存 |
|  |  | 消毒包停用管理 | 支持临床科室申请，经供应室审核后消毒包停用处理。 |
|  | 物资库房管理 | 消耗物品管理 | 消耗物品出入库管理，库存管理。 |
|  |  | 报损登记 | 科室物品丢失报损记录，支持补损计费 |
|  | 手术物品管理 | 手术物品使用 | 从HIS系统获取手术病人安排信息，扫描治疗包号，绑定病人。 |
|  |  |  | 保存手术的相关信息和病人的相关信息并关联治疗包号 |
|  |  |  | 支持显示器械清单和图片。 |
|  |  |  | 过期提醒和未灭菌提醒，支持语音提醒 |
|  |  | 手术物品库存管理 | 手术物品库存查询盘存 |
|  |  | 手术器械扫描接收 | 手术器械可扫描登记回收 |
|  |  | 手术器械出库查询 | 手术器械出库记录查询 |
|  |  | ▲包内标识 | 支持手术器械永久追溯标识牌，达到手术器械唯一性和永久追溯。 |
|  |  | 手术器械查询 | 可查询每个手术器械包的位置，所在步骤 |
|  |  | ▲复用一次性器械追溯 | 如超声刀等器械计数清洗和次数标识，达到次数限制清洗 |
|  | 外来器械管理 | 外来器械登记 | 外来器械信息登记，可绑定手术病人 |
|  |  | 外来器械二次清洗 | 外来器械需要二次清洗，进行二次清洗登记 |
|  |  | 外来器械送回 | 外来器械厂家退回外来器械登记 |
|  | 统计 | 各类统计功能 | 财务报表统计，支持总表和分项报表，支持各种查询模式和分类模式。 |
| 人员管理 |  | 人员信息管理 | 员工档案管理 |
|  |  | 排班管理 | 支持科室的日常排班管理，包括护士和工人。 |
|  |  | 培训记录 | 员工培训记录 |
|  |  | 考核记录 | 员工考核成绩记录 |
|  |  | 信息发布 | 可向不同用户组发送信息 |
| 系统管理 |  | 物品字典 | 基础数据维护，包括：材料器械字典、清洗方式字典、灭菌方式字典、包装方式字典、无菌物品基本信息字典、包内物品字典，可设置临床科室基数包、标识标签基本信息等。 |
|  |  | 人员科室信息 | 人员科室相关数据维护，支持从HIS同步。 |
|  |  | 设备管理 | 设备信息维护、设备厂商管理、设备维护记录管理。 |
|  |  | 数据分析 | 人员工作量统计分析。 |
|  |  | 数据修改 | 管理员可修改错误的数据和添加遗漏的信息。 |
| PDA模块 |  | 集中回收 | 对应临床科室物品的消毒回收和更换回收，详细记录回收人员、回收时间、回收科室、回收物品数量等信息，支持部分回收。 |
|  |  | 手工回收 | 供应室人员自行登记回收物品 |
|  |  | 手术器械回收 | 手术器械闭环回收扫描，支持条码丢失手工输入,支持待回收器械清单。 |
|  |  | 清洗 | 支持手工清洗、机器清洗过程的记录，记录物品的清洗全过程，包括清洗器、清洗程序、清洗人员、清洗批次、清洗审核、清洗开始和结束时间等信息，支持外来器械二次清洗，详细记录清洗物品细节。 |
|  |  | 灭菌 | 实时扫描记录灭菌时间、灭菌人员、灭菌状态、治疗包等信息。支持扫描语音提示,播报成功和失败语音，支持预加载灭菌，提前扫描进预加载篮筐备用,支持灭菌失败登记和召回问题物品。灭菌失败可直接一键重新灭菌，召回可退回科室库存和召回提醒。 |
|  |  | 非一次性物品发放 | 非一次性物品发放 对非一次性物品的发放进行管理，依据非一次性物品包的条形码，记录每个包发放到的科室支持发放语音提示。支持高水平消毒物品打包后直接发放,对手术器械包单独闭环发放管理,外来器械包发放流程。 |
|  |  | 区域手术物品使用 | 记录区域手术物品的病人ID好，病人姓名，所属科室，手术名称，手术时间，手术单号等信息 |
|  |  | 手术物品使用 | 从HIS系统获取手术病人安排信息，扫描治疗包号，绑定病人。 |
|  |  | 科室物品接收 | 记录科室物品的借出科室，归还科室，借出单据号 |
|  |  | 区域物品接收 | 区域物品接收扫描查询管理，记录物品的详细信息 |
|  |  | 区域科室物品使用 | 区域科室物品使用的使用科室，扫描人员，治疗包号，物品名称物品规格住院号，床号病人姓名信息展示 |
|  |  | 手术物品使用 | 直接调取手术列表，提供给手术室针对需手术的病人进行扫描治疗包登记使用， |
|  |  | 科室物品使用 | 可查询科室物品的使用信息及包括使用的病人信息及包内物品的详细信息 |
|  |  | 手术物品接收 | 可查询手术物品的物品包号，治疗时间，接收时间及记录人员等信息物品名称，物品规格 |
| ★与医院相关系统对接 |  | 与医院相关系统对接获取病人、科室、人员等信息，满足医院临床、病房及手术室使用需求。 |  |
| ★清洗机灭菌器数据对接 |  | 采集医院清洗机灭菌器实时运行数据到系统中。 |  |
| ★与省合规平台对接 |  | 按省合规平台的接口要求实现系统数据对接。 |  |

## 2、手持PDA技术要求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 手持PDA | 操作系统：安卓5.0及以上 |
|  | 处理器：四核1.4GHz及以上 |
|  | 内存：2G+16G及以上 |
|  | 显示屏：5.0英寸彩色高清(720*1280)及以上 |
|  | 电池：4100mAh锂电池及以上，工作时间10-12H |
|  | 扫描：可读取国际通用一维码、二维码 |
|  | 摄像头：后置800万像素及以上 |
|  | 支持蓝牙 |
|  | Wifi：双频，支持802.11a/b/g/n |
|  | 支持4G全网通 SIM卡 |

## 3、高拍仪技术要求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 高拍仪 | 主头：1500万像素及以上、辅头500万像素及以上 |
|  | 最大幅面A3，拍摄速度1S以内 |
|  | 图像色彩24位及以上 |
|  | 对焦方式：自动对焦 |
|  | 支持帧率1500万：10Fps |
|  | 支持图片格式JPG、TIF、BMP、PNG等 |

## 4、专用打印机技术要求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 专用打印机 | 打印方式：热转印 |
|  | 支持高分辨率打印： 360dpi×720dpi；标准打印、品质优先打印：360dpt×360dpi；高速打印:：360dpix180dpi；高质量打印：360cpt×360cI1 |
|  | 最高80mm秒连接AC电源适配器+使用普通压层黑字时，高速打印最高60mm秒（连接AC电源适配器+使用普通压层黑字时，标准打印） |

5、手术器械包标识牌技术要求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 手术器械包标识牌 | 固定清洗网篮筐，耐高温 134 度以上，并且高温后无变型；网篮牌要有足够的空白区域打印条码等信息；网篮牌上打印的条码要能耐刮耐腐蚀耐高温。 |
| 专用打印纸 | 强粘性，耐高温，耐水洗，尺寸与标识牌匹配。本次配置2卷。 |

# 项目集成要求

1、项目建设周期：为宁波大学附属人民医院工作的顺利进行，本项目的建设周期为合同签订后30个自然日内完成。投标人自行设计系统建设所需时间，每延期一天按照合同金额的1%进行处罚，超过15天，用户有权终止合同，同时保留进一步处理的权力。

2、本次报价为最终报价，投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，要求项目清单（含项目细项、参数等）完整，达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加模块或部件。必须对系统集成、培训及其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标方免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。

3、项目免费服务期为合同终验后一年。

4、供应商须作出无推诿承诺（承诺书格式自拟）：业务系统出现问题或者故障，在接到采购人报修后，无论是否是自己的产品，须在第一时间提供技术支持，必要时委派专业工程师现场配合用户方解决问题或者故障。

5、提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。

6、提供详细的产品培训及技术文档，投标文件中需对培训理念、师资力量、培训体系、课程内容做详细阐述。