眼科便携超技术参数

| 一、 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备可应用于腹部、浅表、小器官（眼科）、外周血管、心脏、肌骨、血管外通路等疾病的评估与诊断,以及引导介入治疗 |
| 2▲ | 显示器≥15寸，便携彩超, 非平板式，显示器可前后、左右四个方向旋转，其中左右旋转角度（不依赖台车）≥60度。 |
| 3 | 具备数字化二维灰阶成像单元 |
| 4 | 具备数字化彩色多普勒成像单元 |
| 5 | 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 6 | 具备数字化能量血流成像单元 |
| 7 | 物理通道数，发射通道、接受通道≥96 |
| 8 | 具备动态聚焦和处理成像技术 |
| 9 | 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持线阵和凸阵探头 |
| 10 | 具备智能化斑点噪声抑制技术 |
| 11▲ | 具备复合组织谐波成像技术，实现三组基波发射，六组谐波成像 |
| 12 | 检查模式菜单可根据用户需求自定义设置 |
| 13 | 系统启动时间≤15秒 |
| 14 | 人体体表标记图谱≥300个 |
| 15▲ | 具有穿刺针增强技术，运动针体和针尖可两种颜色显示（同时支持高频线阵和低频凸阵探头），帮助精准定位和穿刺（提供图片证明） |
| 16 | 具有实时双幅显示功能 |
| 17 | 具有梯形扩展功能 |
| 18 | 具有二维图像90度旋转功能 |
| 19 | 持续动态存储图像时间≥2分钟 |
| 20 | 具备肌骨常规测量，特殊测量比如肌肉羽状角等测量 |
| 21 | 具备二维图像偏转功能 |
| 22 | 具有M型 |
| 23 | 通道数≥29800 |
| 24 | 机器操作系统语言可根据用户需求，可实现中英文等多种语言快捷切换。 |
| 25 | 具备对已存储图片数据进行再编辑测量功能 |
| 26 | 根据不同医生习惯可参数自定义预设定制功能，包括图像参数预设、控制面板预设、显示器上操作菜单的重新预设等，操作面板上，可以自定义参数设定机械旋（按）钮≥4 个 |
| 27 | 探头上设计有激光MARK点，包括有正中心点和两个旁中心点，与主机屏幕上的穿刺线有效配合，更方便平面外精准定位和穿刺。 |
| 29 | 具备物理轨迹球 |
| 30 | 可在系统操作界面设置虚拟轨迹球，通过触摸调节 |
| 31 | 高频线阵探头频率可手动调节≥8个频段 |
| 32 | 系统内置防毒杀毒软件，确保系统安全以及数据资料的安全性 |
| 33▲ | 具备手写板随心画功能，可以用手直接在图像上对重点区域进行描记、标注、写字等。（提供图片证明） |
| 34 | 电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式 |
| 35 | 测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) |
| 36 | 具备一般测量功能 |
| 37 | 具备多普勒血流测量与分析 |
| 38 | 具备心脏测量与分析及报告软件 |
| 38.1 | 具备外周血管计算及报告软件 |
| 38.2 | 具备妇产科测量软件包 |
| 38.3 | 具备小器官测量包 |
| 38.4 | 具备图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节 |
| 38.5 | 具备病人存储于主机的原始静态图像或者动态图像与实时扫查图像同屏等比显示功能，便于病情变化的观察 |
| 38.6 | USB接口具备2.0和3.0接口 |
| 39 | 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能，可直接滑动、旋转、拖拽等手势调节。 |
| 40 | 高频线阵探头阵元数≥192，电子针式探头接口 |
| 41★ | 电子高频线阵探头：超声频率范围≥4- 17MHz |
| 42 | 谐波频率支持≥5段可调 |
| 43 | 阵元数≥160；重量≤510克 |
| 44 | 探头支持参数自动优化功能 |
| 45 | 支持一键全屏功能 |
| 46 | 分段增益TCG分段≥8段独立调节，支持全触摸调节 |
| 47 | 频谱多普勒： |
| 47.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 47.2 | 显示方式：至少B、B/D等 |
| 47.3 | 高频线阵探头频率≥三段可调，包含5, 6, 7.5 MHz |
| 47.4 | 壁滤波1-8段 |
| 47.5 | 零位移动：≥8级 |
| 48 | 彩色多普勒 |
| 48.1 | 显示方式：二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，连续多普勒 |
| 48.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 48.3 | 彩色能量多普勒 |
| 48.4 | 彩色标尺0.3 to 500cm/sec可调, PRF 1.3 to 12.5 kHz可调 |
| 48.5 | 彩色频率，高频线阵探头5, 6, 7.5 MHz 三段可调 |
| 49 | 超声功率输出调节： B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |