宁波市鄞州人民医院医共体幽门螺旋杆菌测试仪等院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幽门螺旋杆菌测试仪 | 东柳分院1台 | 14C无淬灭标准源探测效率≥87% 14C本底的计数率≤60CPM | 5万元 |
| 2 | 电动间歇式牵引系统 | 云龙分院1台 | 1、适用范围: 用于颈椎、腰椎病人治疗。 2、自动温热间歇牵引系统，可同时进行颈椎和腰椎牵引功能，床体内置加热功能，任意增减牵引力功能 3、牵引力的柔和启动及缓慢停止功能 4、利于提示治疗结束及治疗过程的指示灯显示及治疗终止音 5、腰部加热部分采用床体凸凹截面设计 6、复合人体工程学设计的与床面成75度角的向上拉式腋下摆臂装置 7、牵引过程中可任意增减牵引力，无需停机控制 8、分量模仿功能，注重多角度、多层次的安全，异常情况出现立即自动调整牵引力 9、具备三种牵引模式（持续、间歇、节律）； 10、节律牵引模式(50%、75%、100%) | 19.5万元 |
| 3 | 医用电子皮肤镜影像系统 | 总院1套 | 1、适用于对人体皮肤进行放大观察与拍照。 2、拍摄方式：支持非偏振、偏振、浸润自由切换 3、偏振角度0-90可任意调整 4、CMOS传感器，像素≥1000万 5、采集分辨率不低于4K (3672x2754或3840x2160) 6、内置LED高亮度光源 7、光学变焦范围覆盖20x—100x，支持无极变倍功能 8、成像分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力不低于18线对/mm；放大等级220时，成像视觉分辨力不低于100线对/mm； 9、支持自动/手动对焦功能 适配多种镜头罩，支持不同皮损检测，以及指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位。（介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示）。 10、具备图像处理分析、实时图像增强、病灶参数测量、病例匹配、结构化报告生成。提供“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法等科研分析功能。 11、提供头皮毛发模式分析法：支持精简分析和精细分析，支持终毛、粗发、中间发、细发、毳毛自动和手动两种计数方式，支持直径测量和平均值测量 | 23万元 |
| 4 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 总院1台 | 1、具备超声洁治和喷砂抛光双功能，可一体化或分体式操作。 2、适用于牙周治疗（如龈上洁治、龈下刮治、根面平整）及 牙齿喷砂抛光。 3、支持多种工作模式（如连续/脉冲超声）。 4、功率可调（适配不同牙结石硬度）。 5、喷砂颗粒：兼容甘氨酸粉、碳酸氢钠粉，颗粒直径≤65μm，减少牙本质敏感。 6、具备独立水气调节功能，避免过热或喷砂过度干燥。 7、配备过载保护和自动断电功能，确保设备安全。 8、低噪音设计（≤60dB） 9、可拆卸消毒手柄/工作尖，支持高温高压灭菌（≥135℃） 配置要求： 1、超声手柄：≥5个。 2、超声工作尖：至少包含通用型、龈下型各5个（钛合金材质或适用于种植体维护工作尖 ）（龈下型按整套配置，常用的型号一套三个工作尖。） 3、喷砂手柄配备不同角度（如0°、45°）：至少2个，喷嘴适当数量增加。 4、喷砂粉：三种颗粒度各5瓶。 | 4万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年7月10日17时。

4、本次议标定于2025年7月11日8时45分，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2025年7月4日

附件：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |