宁波大学附属人民医院酶标仪等部分医疗设备院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1台 | 1．检测方法：吸光度 2、检测模式：终点法、单波长扫描、双波长扫描 3、扫描功能：高分辨率扫描，每孔≥29个点 4．检测光源：采用双LED冷光源，光源寿命长，检测稳定性好 5、微孔板类型：96孔（8×12）或48孔（4×12），平底、U型底和V型底的微孔板 6．检测通道：≥8通道 7、准确性：在1.000 OD时，相对误差为＜±0.5%。 8、线性：在0.000-3.000 OD时，＜0.5%。 9．重复性：＜±0.15%。 10．测量时间：单波长＜2s/96孔，双波长＜5s/96孔。 11．波长范围：400nm-730nm。 12．滤光片：标配405nm、450nm、492nm、630nm 14．震荡功能：振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。 | 5万 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1套 | 1、满足保存病毒、细菌样本、疫苗、生物组织及器官等多种物品的需求，容积不小于400L。 2、温度范围为 - 40℃～-86℃。 3、采用智能控制与变频制冷技术。 4、温度均匀性3℃以内。 5、采用碳氢制冷剂 R290 或 R170 6、大屏显示：配备触摸 LCD屏，可实时监控运行状态。 7、内置样本库软件，可实现样本的数字化存储、身份识别和物联监控。 8、低噪音运行：噪音低于 50dB | 3万 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 5台 | 温度控制37℃±0.1℃，CO2浓度0-20% | 20万 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年10月14日17时。报名成功后请按时参加现场议标，如有特殊情况无法参加的向我院采购中心报备。

4、本次议标定于2025年10月15日9时，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后接院方通知30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年9月30日

项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |