宁波大学附属人民医院关于碘131防护通风柜等部分设备的市场调研公告

宁波大学附属人民医院根据业务发展需要，现拟对下列项目进行公开市场调研，欢迎符合条件的厂家/供应商积极参与本次调研活动。

一、品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘131防护通风柜 | 1台 | 22万 | 1、符合cGMP生物洁净级别的工作区域，带有垂直层流与负压通风系统的洁净圆弧不锈钢内腔； 2、排风风量≥ 800 m³/h 3、送风过滤：完全高效HEPA 99.995% @ 0.5µm (H14) 4、排风过滤：放射性气体过滤器吸附 5、屏蔽≥40mmPb 6、净化级别 Class D 7、送风方式：上送下侧回 8、外部尺寸≤1200 mm (L)*750 mm (W)*2200 mm (H) 9、内部尺寸≥800 mm (L)*450 mm (W)*550 mm (H) 10、配置照明灯、紫外灯、臭氧灭菌装置、电源插座等 11、活度计电离室屏蔽：测量井底部带有升降调整平台，用于固定调整活度计电离室的高度 12、测量井屏蔽≥40mmPb 13、实时剂量监测与辐射安全连锁装置：实时显示热室内部的辐射水平，提供辐射警示。也可预先设定剂量阈值与热室屏蔽门连锁控制，以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射 14、内置1个半导体探测器：能量范围50 KeV—1.5 MeV， 剂量范围0 —9999 uSv/h 15、阈值设定：任意设置连锁阈值 16、自动服药防护窗：与碘131通风橱直接相连，用于患者自动或手动口服碘131的防护窗口 17、服药窗口尺寸≥300*400 mm 18、控制方式：触摸控制，自动开启与关闭 |
| 2 | 碘131自动给药系统 | 1台 | 16万 | 1、一次性完成I-131药物分装、稀释、活度测量与服药的全过程 2、分装方式：活度分装、体积分装 3、分装目的：西林瓶、服药口杯等 4、分装控制：全线自动化 5、活度校正：自动进行活度半衰期校正 6、浓度稀释：自动进行注射用水稀释体积 7、线性：≤±2% 8、分装体积：最小 0.1ml，最大 50 ml ，步进0.1ml 9、总比活度校正：≤ 1 Ci / ml 10、实际分装时间：≤ 50 s 11、屏蔽容器体积：20ml、30ml、50ml（可选） 12、系统测试：全系统实时自行检测 13、数据库：录入、保存、查询、打印数据信息功能 14、附件：视频监视（2路）、音频对讲、电脑、标签打印机 |
| 3 | PET防护双联手套箱（通风橱） | 1台 | 29万 | 1、带有垂直层流负压通风系统的一体式不锈钢工作区域 2、独立放射性排风的空气洁净系统 3、需求风量：≥ 1000 m³/h 4、密封方式：隔离式洁净圆弧角不锈钢内腔 5、送风过滤：完全高效HEPA 99.995% @ 0.5µm (H14) 6、排风过滤：放射性气体过滤器吸附 7、屏蔽：≥ 50 mm pb 8、双操作位可视铅玻璃窗：≥300 mm (W) * 200 mm (H) 9、负压指示：指针式负压计 10、尺寸：约1750 mm (w)*750 mm (d)*2200 mm (h) 11、配置：照明灯、紫外灯、臭氧灭菌装置、电源插座等 |
| 4 | FDG全自动核素分装仪 | 1套 | 16万 | 1、一次性完成F-18药物分装、稀释、活度测量的全过程 2、分装方式：活度分装 3、注射器防护：18mmPb（材质：钨合金） 4、半衰期校正：自动校正 5、活度测量：自动进行防护钨套分离测量裸药活度 6、浓度稀释：自动注射用水稀释 7、线性：≤±2% 8、分装体积：最小 0.1ml ，最大 10 ml，步进 0.1ml 9、总比活度校正：≤ 1 Ci / ml 10、实际分装时间：≤ 60秒 11、系统测试：全系统实时自行检测 12、数据库：录入、保存、查询、打印数据信息功能 13、配备：笔记本电脑、标签打印机、手动分装防护装置一套 |

二、调研内容

1、相关产品的性能满足需求情况

2、售后服务情况

3、产品市场成交价格

4、综合信用

三、调研项目资料要求：

原则上要求厂家或者区域一级授权代理商前来参加调研，应根据调研内容提供以下资料（资料一正三副，正本须加盖红章）：

1、设备报价一览表（含设备名称、规格型号、生产厂家（全称）、价格、保修年限、使用年限、联系人及联系方式备注等）；

2、设备标准配置或供货清单，如有配套耗材/配件/试剂等，需附详细清单、报价；

3、设备选配件及价格（若无此项，请标注无）；

4、设备配套耗材名称及报价,并规范填写《医院设备市场调研情况登记表》（见附件）， 若无此项，请在《医院设备市场调研情况登记表》上标注无；

5、所推荐设备的生产厂家企业规模；

6、所推荐设备的生产厂家医疗器械生产许可证；

7、设备和配套耗材的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件（货物名称规格型号应与许可证上规格型号一致）；

8、供应商法人营业执照复印件、医疗器械经营许可证等复印件；

9、供应商法人代表授权书原件、供应商法人及被授权人代表身份证复印件；

10、设备技术参数、彩页资料；

11、同档次产品的比较分析表；

12、供应商的技术及售后服务承诺书；

13、提供省内同一型号设备的中标通知书或合同；省内无客户的，请附上其他省份的中标通知书或合同。

14、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

15、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网络截图且加盖公章）。

四、调研方式：

参加本次调研的企业请自觉服从医院的安排管理，调研以现场产品讲解为主，讲解内容包括但不限于：

1.产品配置方案及对应价格；

2.技术参数优势：与市面同类产品或医院现有产品对比及优势；

3.产品功能及特点；

4.售后服务：原厂整机质保年限、维修工程师数量、维修响应时间、巡检周期、备件库情况等；

5.专用耗材/试剂/易损件讲解（如有）；

6.用户名单和典型案例。

注：可现场携带讲解材料、PPT或样品等。

五、报名及注意事项

1.请符合要求和项目需求的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师，姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年12月4日17时。

2.本次调研采用现场报价方式，现场调研时间暂定于2025年12月5日14时30分，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室（如遇时间、地点变化将另行通知）。

3.调研文件必须严格按照要求编制，相关内容必须属实，如有虚假不得进入调研流程。调研结果不对外公布，最终以公开招标结果为准。

4.我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2025-11-28

医院设备市场调研情况登记表

| 经销公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备名称 |  | 生产厂家 |  |
| 规格型号 |  | 注册证号 |  |
| 近3年中标情况 | 中标单位及价格 |  |  |
|  | 中标单位及价格 |  |  |
| 技术参数及配置（可另附页）： |  |  |  |