一、单道可调量程移液器（41支） (一)主要技术要求： 1、可整支高温高压灭菌； 2、移液量程可锁定； 3、弹性吸嘴设计； 4、小量程规格（2ul\10ul\20ul）移液器末端吸嘴金属材质设计，避免长时间使用弯折；如使用高分子材料设计，需提供终身免费更换该部件的服务。 5、2ul移液器满足量程范围0.1-2ul，步进量0.002ul，系统误差≤1.5%，随机误差≤0.7%（2ul）； 6、采用耐腐蚀材料的退吸头臂，适配吸头范围广，可适配小吸头； 7、采用快速接口，可徒手拆卸下半支，易于清洁和维护； 8、厂家具备原厂CNAS校准资质，提供每年原厂校准服务并出具校准报告； (二)配置清单： 1、单道可调量程移液器0.1-2ul 8支； 2、单道可调量程移液器0.5-10ul 8支； 3、单道可调量程移液器2-20ul 8支； 4、单道可调量程移液器20-200ul 8支； 5、单道可调量程移液器100-1000ul 8支； 6、单道可调量程移液器1-10ml 1支； 二、八道可调量程移液器 (一)主要技术要求： 1、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 2、移液量程可锁定； 3、每个通道均为弹性吸嘴设计； 4、移液器吸嘴外圈无密封圈设计：无密封圈损坏，避免样品交叉污染； 5、量程范围须满足20-300ul，步进量为0.5ul；系统误差≤0.8% ，随机误差≤0.25%（300ul） 6、采用快速接口，可徒手拆卸下半支，易于清洁和维护； 7、厂家具备原厂CNAS校准资质，提供每年原厂校准服务并出具校准报告； (二)配置清单： 1.八道可调量程移液器20-300ul 1支 三、电动助吸器 （一）主要产品特性 1、适用于0.1mL-100ml容量范围内刻度移液管或固定移液管移液； 2、重量轻,符合人体工程学设计，操作舒适； 3、吸液和排液速度具备多种速度选择； 4、具备快充功能，可边充电边使用； 5、一次充电最多可工作≥12小时，具有低电量显示信号灯； 6、吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜，吸嘴和适配器可高压灭菌； 7、具有桌面支撑架，防止管内液体倒流； 8、具有防水过滤膜，防倒吸污染； (二)配置清单： 1. 电动助吸器0.1mL-100ml 1支