厌氧工作站需求参数

一、基本功能要求

用于微生物的培养、操作和观察等工作，可直接在工作站的厌氧/微需氧环境中进行操作，无需离开厌氧/微需氧环境拿出工作站外再进行操作。

二、技术参数要求

1．同时具备在工作站内直接培养、操作及观察多种功能。

2. 工作站面板：由优质聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成，结构稳定，且无毒、无味、保温、保湿性好。工作站内部设有人为气道，搭配操作板底部的轴流风扇确保气体循环均一性。侧面板可拆卸，方便放入小型仪器等物品。

3.带有位于工作室外部的转移匣，转移匣位置不占用工作室空间，不与袖套口共享一个进入通道，以避免遮挡视线。

4.培养皿进入转移匣后，具有氮气吹洗流程，吹洗后方可打开转移匣内门将培养皿转入工作室内。

5. 工作站各指标控制范围

5.1温度控制范围：室温+3℃至45℃，调节精度0.1℃，温度均一性≤±0.3℃

5.2厌氧控制：可自定义进气时间，可快速达到厌氧环境。可达高度厌氧，厌氧度可达到5PPM。

5.3微需氧控制：可根据实验需要进行进气调节，氧气控制范围0—90%，可在触摸屏上实时监测。

6.具备标准的手套直接进入系统，无需气体吹洗即可快速轻松的进入工作站；防护手套具有优异的化学、机械性能及耐腐蚀性。

7.具备油槽泄压系统，保证用户使用安全。

8. 配置高效钯催化剂，可去除工作站内的痕量氧气。

9．配内部电源插座，便于工作站内部使用小型电子仪器。

10. 配有线缆密封口，用于工作站内外部电源线或者数据线的连接。

11. 配有HEPA过滤系统，高效滤膜为H14级别，过滤效率≥99.995%，满足客户对操作环境高洁净度的要求；也可以在箱体外气路上选配囊氏过滤器过滤气瓶中气体，防止气瓶中未灭菌的气体污染工作站。

12.保修≥5年