一、碘131防护通风柜1台，技术要求：

1、符合cGMP生物洁净级别的工作区域，带有垂直层流与负压通风系统的洁净圆弧不锈钢内腔；

2、排风风量≥ 800 m³/h

3、送风过滤：完全高效HEPA 99.995% @ 0.5µm (H14)

4、排风过滤：放射性气体过滤器吸附

5、屏蔽≥40mmPb

6、净化级别	Class D

7、送风方式：上送下侧回

8、外部尺寸≤1250 mm (L)*750 mm (W)*2250 mm (H)

9、内部尺寸≥800 mm (L)*450 mm (W)*550 mm (H)

10、配置照明灯、紫外灯、臭氧灭菌装置、电源插座等

11、活度计电离室屏蔽：测量井底部带有升降调整平台，用于固定调整活度计电离室的高度

12、测量井屏蔽≥40mmPb

13、实时剂量监测与辐射安全连锁装置：实时显示热室内部的辐射水平，提供辐射警示。也可预先设定剂量阈值与热室屏蔽门连锁控制，以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射

14、内置1个半导体探测器：能量范围50 KeV—1.5 MeV，   剂量范围0 —9999 uSv/h

15、阈值设定：任意设置连锁阈值

16、自动服药防护窗：与碘131通风橱直接相连，用于患者自动或手动口服碘131的防护窗口

17、服药窗口与分装仪相连，尺寸≥300*400 mm

18、控制方式：触摸控制，自动开启与关闭

二、PET防护手套箱（通风橱）1台，技术要求：

1、符合cGMP生物洁净级别，带有垂直层流负压通风系统的一体式不锈钢工作区域

2、独立放射性排风的空气洁净系统

3、净化级别：Class A（ISO 100级）

3、排风风量：≥ 800 m³/h

4、密封方式：隔离式洁净圆弧角不锈钢内腔

5、送风过滤：完全高效HEPA 99.995% @ 0.5µm (H14)

6、排风过滤：放射性气体过滤器吸附

7、整体屏蔽：≥ 50 mm pb

8、可视铅玻璃窗：≥300 mm (W) * 200 mm (H)

9、剂量监测显示：集成于人机交互界面

10、外部尺寸：≤1250(w)*750(d)*2250(h)

11、内部尺寸：≥800(w)*450(d)*550(h)

12、符合人体工程学设计的操作控制面板

13、配置照明灯、紫外灯、臭氧灭菌装置、电源插座等

14、配置放射性物品屏蔽传送装置，功能：无需打开热室屏蔽门，即可在低位状态下传送放射性物品或F18铅罐进入工作区域（或从工作区域取出），减少人工操作强度和不必要的辐射，提高分装操作效率

15、配置屏蔽托盘：不锈钢304制、¢ 115 mm、50mm pb

16、传送方式：线性传动

17、活度计电离室屏蔽，测量井底部带有升降调整平台，用于固定调整活度计电离室的高度，测量井屏蔽：≥50mmPb

18、实时剂量监测与辐射安全连锁装置，功能：实时显示热室内部的辐射水平，提供辐射警示。也可预先设定剂量阈值与热室屏蔽门连锁控制，以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射

19、内置1个半导体探测器：能量范围：50 KeV—1.5 MeV  剂量范围：0 uSv/h---9999 uSv/h

20、阈值设定：任意设置连锁阈值

三、碘131自动给药系统1台，技术要求：

1、一次性完成I-131药物分装、稀释、活度测量与服药的全过程

2、分装方式：活度分装、体积分装

3、分装目的：西林瓶、服药口杯等

4、分装控制：全线自动化

5、活度校正：自动进行活度半衰期校正

6、浓度稀释：自动进行注射用水稀释体积

7、线性：≤±2%

8、分装体积：最小 0.1ml，最大 50 ml ，步进0.1ml

9、总比活度校正：≤ 1 Ci / ml

10、实际分装时间：≤ 50 s

11、屏蔽容器体积：20ml、30ml、50ml（可选）

12、系统测试：全系统实时自行检测

13、数据库：录入、保存、查询、打印数据信息功能

14、附件：视频监视（2路）、音频对讲、电脑、标签打印机

15、外部尺寸:≤ 280mm(L)*280mm(w)*300mm(H)

四、PET手动分装防护装置1台，技术要求：

1、材质：钨合金、铅和不锈钢

2、防护屏蔽：≥50mm pb

3、尺寸：≥155 mm(h) *108mm (d)

4、内部可装入10ml、20ml或 30ml西林瓶

5、不锈钢翻转固定支架，垂直方向360°旋转角度、水平方向360°旋转角度

五、FDG核素自动分装系统1台，技术要求：

1、一次性完成F-18药物分装、稀释、活度测量的全过程

2、分装方式：活度分装

3、注射器防护：18mmPb（材质：钨合金）

4、半衰期校正：自动校正

5、活度测量：自动进行防护钨套分离测量裸药活度

6、浓度稀释：自动注射用水稀释

7、线性：≤±2%

8、分装体积：最小 0.1ml ，最大 10 ml，步进 0.1ml

9、总比活度校正：≤ 1 Ci / ml

10、实际分装时间：≤ 60秒

11、系统测试：全系统实时自行检测

12、数据库：录入、保存、查询、打印数据信息功能

13、配备：笔记本电脑、标签打印机、手动分装防护装置一套