# 心电图机技术参数

- 采集模式：常规12导同步心电采集

- 定标电压：1mV±1%

- 输入阻抗：≥120MΩ

- 共模抑制：≥100dB

- 噪声：≤15μVp-p

- A/D转换：≥24bit

- 防电击的程度分类：CF型防除颤

- 具备危急值标识显示功能，可在病历列表中用标识显示危急值已处理、未处理状态

- 具有导联脱落提醒功能。

- 具有自动导联接错提醒功能

- 具有成人/儿童心电图差异化分析功能。

- ▲心电设备与医院心电系统实现无缝融合，心电设备所有数据归档至医院心电系统内，实现病历、报告、数据互联互通，满足互联互通智慧医院建设要求。设备集成协调工作与所产生的接口费用全部由投标人自行承担，在实施或与系统对接过程中对现有平台系统、医院内系统数据造成损坏、丢失或对其运行造成不良影响的，视为违约行为，招标人有权解除合同并追究其法律责任。投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函格式自拟。

- ▲供应商所提供的设备应免费开放接口，免费完成与采购人其他信息系统对接工作，并不再向任何其他信息系统厂家另行收取接口费用。投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函格式自拟。