宁波大学附属人民医院冷冻离心机等部分医疗设备院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购内容及要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻离心机 | 1台 | 1、容量支持：可满足0.2-750mL 离心管，工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、细胞培养瓶、离心管支架和玻片； 2、最高转速：≥14,000 rpm；转速精度≤10rpm； 3、最大相对离心力≥20000 g（14,000 rpm）； 4、具备自动转子识别和自动转子失衡检测； 5、气密性转子符合IEC1010-2-020 annex AA标准要求，提供具有CMA标识第三方机构测试报告复印件； 6、转子及附件可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）； 7、具备快速锁定转子/吊篮盖功能（提供证明材料）； 8、转子使用寿命≥100,000次； 9、具有动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品，温控范围：-9 ℃至40 ℃，具备快速预冷功能，转子在最高转速下，仍可以保持4 ℃； 10、多档可调的软加速和软刹车功能，防止样品重悬； 11、最高转速运行时噪音≤55db(A) 12、配置主机一台，水平转子（4*750mL）一套（含吊篮），6*50mL角转1套，1.5/2.0ml角转1套，各转子适配器按需提供，提供至少2年质保期。 | 20万 |
| 2 | 高压灭菌器 | 1台 | 1、最高灭菌温度≥141℃，有效内容积≥90L； 2、蒸汽全自动内排，零蒸汽排放：运行过程中（含加热、灭菌、降温全过程）没有蒸汽排出到环境中； 3、采用≥7英寸LCD液晶触摸屏； 4、具备双重超温保护：①触摸屏可设置超温保护温度上限值；②独立可设置的超温保护器； 5、具备器具灭菌、液体灭菌、固体灭菌、培养基灭菌、废弃物灭菌、灭菌保温、溶解保温、罐体预热等多种工作模式； 6、具备全排、脉冲、不排等降温排气模式； 7、具备降温时排气启动温度设定功能； 8、安全阀及具备独立式超压保护器； 9、具备开机水位自动监测功能； 10、具备冷凝及除臭功能装置； 11、配备快速冷却系统，配备独立的快速卸压装置 12、配置主机一台，提供标准配置清单，提供至少2年质保期。 | 9.8万元 |
| 3 | -80℃冰箱 | 1台 | 有效容积>800L；提供冷链一套；提供至少5年质保期 | 8万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章，格式见附件1）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年1月22日17时。报名成功后请按时参加现场议标，如有特殊情况无法参加的向我院采购中心报备。

4、本次议标定于2026年1月23日14时，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后接院方通知30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2026年1月15日

项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2023年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品与不同的最终用户签订的销售合同进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术 服务 评议 （62分） | 技术功能符合情况：（25分）： 根据投标产品的参数对“采购内容及要求”中各参数的符合度，对投标产品的满足情况进行综合评定，满分25分 |
|  | 配置完整性（5分） 根据投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分5分。 |
|  | 性能先进性（8分） 根据投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分8分。 |
|  | 供货方案（4分）： 根据投标人提供的供货方案进行评议，包含：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。满分4分。 |
|  | 安装与验收方案（3分）： 根据投标人提供的安装与验收方案进行评议，包含：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案等。满分3分。 |
|  | 质保期方案（5分）： 根据投标人的质保期方案进行评议，包括：①质保期年限；②质保期内定期服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置；⑤质保期内故障解决方案等，满分5分。 |
|  | 维修成本（5分）： 根据投标人提供的所投设备的维修成本方案进行评议，包含：①提供的质保期外保修价格；②配件价格、维修服务费；③维修质量的保障措施等。满分5分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训服务（2分）： 根据投标人的设备操作和维护培训方案进行评议，包括：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排等。满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |