肺功能测定仪采购需求

| 序号 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品要求： |  |
| 1.1 | 用于医疗机构内肺活量参数检测。 |  |
| 1.2 | 采用数字化层流或时差法流量测量技术，传感器无内置加热丝，可重复消毒。 |  |
| 二 | 参数要求 |  |
| 2.1 | 肺通气功能检查：具备FVC（用力肺活量）、VC（肺活量）、MVV（分钟最大通气量）测量模式； |  |
| 2.2 | 呼吸肌力测定：具备MIP，MEP测量参数； |  |
| 2.3 | 具备吸入给药评估功能； |  |
| 2.4 | 具备吸气肌训练功能； |  |
| 2.5 | 具备振荡正压呼气训练（OPEP）； |  |
| 2.6 | 具备辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告； |  |
| 2.7 | 具备支气管舒张试验功能，出具舒张试验报告； |  |
| 2.8 | 具备支气管激发试验功能，出具激发试验报告； |  |
| 2.9 | 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式； |  |
| 2.10 | ≥10英寸触摸屏设计，方便携带及床旁使用； |  |
| 2.11 | 集成蓝牙传输功能、WiFi无线传输功能、扫码读取功能，支持直接连接打印机打印A4报告， |  |
| 2.12 | 设备开机自检通过后，无需每日使用定标筒进行机械校准即可正常工作 |  |
| 2.13 | 弥散测试过程中，测试气体比例由设备自动完成混合与供给，无需操作者手动挤压储气袋或外部配气 |  |
| 2.14 | 气体分析器类型: 红外光谱法CO、CH₄双气体分析器 |  |
| 2.15 | 支持容量定标、三流速线性验证； |  |
| 2.16 | 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能； |  |
| 2.17 | 图形化交互界面设计，具备儿童肺通气测试引导程序； |  |
| 2.18 | 内置 ATS/ERS 2019 最新质控标准，测试结束后可自动进行 A-F 级分级评定提示； |  |
| 2.19 | 支持检测数据通过 HL7 或Web Service接口与医院信息系统或区域慢病管理平台对接； |  |
| 2.20 | 流量测量范围：≥0 ～ ±16 L/s |  |
| 2.21 | 流量分辨率: ≤0.01 L/s |  |
| 2.22 | 流量测量精度: ≤读数的 ±3% 或 ±0.05 L/s（取最大值） |  |
| 2.23 | 在12L/s流速下，综合阻力≤0.15 kPa/L/s |  |