除颤仪采购需求

| 序号 | 采购需求 |
| --- | --- |
| 1 | 彩色TFT显示屏≥7英寸,可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |
| 2 | 支持中文操作界面。 |
| 3 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。（提供相关证明材料，未提供视为负偏离） |
| 4 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 5 | 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |
| 6 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| 7 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |
| 8 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180min。 |
| 9 | 开机时间≤2s，符合临床使用。 |
| 10 | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
| 11 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
| 12 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。（提供相关证明材料，未提供视为负偏离） |
| 13 | 体外电极板支持病人接触状态显示。 |
| 14 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |
| 15 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |
| 16 | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 |
| 17 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |
| 18 | 标配电池，可支持200J除颤≥300次，（响应文件中提供相关证明材料，未提供视为负偏离） |
| 19 | 无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。 |
| 20 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |
| 21 | 配置宽度≥50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |
| 22 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 23 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |
| 24 | 设备自检后支持自检报告自动打印或按需打印。 |
| 25 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。 |
| 26 | 具备优异的抗跌落性能，可承受6面≥0.75m跌落冲击。 |