
检索号：5961-H/HK2013218(2)K-A02

                  密  级：无
建设项目环境影响报告表
项目名称：宁波市鄞州人民医院DSA和磁共振等辐射装置项目
建设单位(盖章)        宁波市鄞州人民医院         
申报日期 2015年6月
表1 项目概况
	单位名称
	宁波市鄞州人民医院
	地址
	宁波市百丈东路251号

	法人代表
	陆勤康
	电话
	（0574）87017380
	邮编
	315040

	联系人
	马伟
	联系电话
	87017380

	项目名称
	宁波市鄞州人民医院DSA和磁共振等辐射装置项目
	项目地点
	宁波市百丈东路251号

	项目用途
	医疗诊断、治疗
	项目依据
	－

	总投资
	2000（万元）

	核技术
项目投资
	2000（万元）
	核技术项目
环保投资
	***（万元）

	
	放射性同位素应用
	密封源
	射线装置
	其它

	
	——
	——
	II、III类
	磁共振

	1.1核技术应用的目的和任务：
宁波市鄞州人民医院本次评价的辐射装置包括1台乳腺DR、1台CT、1台DSA、1台体外碎石机、3台床边机、1台C臂机、1台全景X光机和1台磁共振等10台设备。
CT可做全身检查，并且有三维血管成像、模拟内窥镜等功能；DR用于患者局部区域的拍片和透视；DSA用于全身血管检查，可消除其余影像，清晰地显示血管的精细解剖结构；磁共振对软组织的分辨率极佳，尤其适合对神经系统的疾病、脊髓等疾病的诊断。
以上辐射设备使用的目的均为医疗诊断和治疗。

	2.1项目由来
宁波市鄞州人民医院创建于1949年9月，为一家三级乙等综合性医院。医院原有二个院址，分别位于宁波市江东区中山东路346号和宁波市百丈东路251号。2006年医院已从老院址宁波市江东区中山东路346号整体搬迁至新院址宁波市百丈东路251号，老院址由政府回收拍卖。老院址内的射线装置部分淘汰、部分搬迁至新院址。所有射线装置已于2003年及2006年进行了辐射环境影响评价，其环评批文分别为浙环建[2003]215号（见附件2）、浙环辐[2006]84号（见附件3）。这二个建设项目分别于2006年和2011年通过环保部门部分验收，验收批文为浙环辐验[2006]17号（见附件4）、甬环辐验[2011]1号（见附件5）。在此基础上，医院申领了由浙江省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》浙环辐证[B0029]00130号（见附件6）,有效期至2015年11月23日，许可范围为Ⅲ类放射源、Ⅱ、Ⅲ类射线装置、乙级非密封放射性物质工作场所。
2013年医院为了满足乙级非密封放射性物质工作场所的工作需要，又进行了医用放射性同位素和射线装置扩建项目的辐射环境影响评价工作，其环评批文为浙环辐[2013]32号（见附件7）。为了配合该项目的验收工作，医院对现有的所有辐射设备进行了梳理，发现部分设备已超出了《辐射安全许可证》的许可范围，或场所发生了改变，因此为了满足辐射环境保护的要求，医院于2015年5月17日委托国电环境保护研究院对该部分设备进行辐射环境影响评价。
根据医院的委托，本次评价的设备包括1台乳腺DR、1台CT、1台DSA、1台体外碎石机、3台床边机、1台C臂机、1台全景X光机和1台磁共振等10台。
医院现有设备的情况具体见表3。
评价单位在现场踏勘、监测和收集有关资料的基础上，按照国家对伴有辐射建设项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目的辐射环境影响报告表。
2.2编制依据
（1）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月；
（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月；
（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，1998年；
（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年12月1日；
（5）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，国家环保部令 第3号；
（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令 第18号，2011年4月18日；
（7）《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》，浙环发[2009]44号，2009年6月4日；
（8）《浙江省建设项目环境保护管理办法》省政府令第288号，2011年10月25日；
（9）《浙江省辐射环境管理办法》省政府令第289号，2011年12月18日。
2.3项目相关文件
（1）《委托书》，宁波市鄞州人民医院，2015年5月20日，见附件1；
（2）《关于宁波市鄞州人民医院病房医技综合楼建设项目环境影响报告表审查意见的函》，浙环建[2003]215号，浙江省环境保护局，2003年12月，见附件2；
（3）《关于宁波市鄞州人民医院加速器、后装机及医用射线装置迁建项目辐射环评报告表批复》，浙环辐[2006]84号，浙江省环境保护局，2006年8月，见附件3；
（4）验收意见，浙环辐验[2006]17号，2006年10月23日，见附件4；
（5）验收意见，甬环辐验[2011]1号，2011年1月10日，见附件5；
（6）《辐射安全许可证》浙环辐证[B0029]，2010年11月24日，见附件6；
（7）《关于宁波市鄞州人民医院医放射性同位素和射线装置扩建项目环境影响报告表的审查意见》，浙环辐[2013]32号，浙江省环境保护厅，2013年12月，见附件7。
2.4引用标准和导则


《辐射环境保护管理导则－核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T 10.1－1995），国家环境保护局。
2.5评价标准
（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）
本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。
① 剂量限制
第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。
第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：
a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；本项目取其四分之一即5mSv作为管理限值。
第B1.2款  公众照射
实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：
a）年有效剂量，1mSv；本项目取其四分之一即0.25mSv作为管理限值。
（2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）要求
5  X射线设备机房防护设施的技术要求
5.1　X 射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。
5.2　每台X 射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X 射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2-1要求。
5.3　X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求：
a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表2-2要求。
表2-1　X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度
设备类型
机房内最小有效使用面积m2
机房内最小单边长度m

CT 机
30

4.5

双管头或多管头X射线机a
30

4.5

单管头X射线机b
20

3.5

透视专用机c、碎石定位机、口腔CT 卧位扫描
15

3

乳腺机、全身骨密度仪
10

2.5

牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描/站位扫描
5

2

口内牙片机
3

1.5

a 双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。
b 单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。
c 透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA 的X射线机。
表2-2　不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求
机房类型
有用线束方向铅当量mm

非有用线束方向铅当量mm

标称125kV 以上的摄影机房
3

2

标称125kV及以下的摄影机房、口腔CT、牙科全景机房（有头颅摄影）
2

1

透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房
1

1

介入X射线设备机房
2

2

CT机房
2（一般工作量）a
2.5（较大工作量）a
a 按GBZ/T180的要求。
    DSA参照本标准。
（3）《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）
第1.2款，本标准适用与中华人民共和国境内产生电磁辐射污染的一切单位或个人、一切设施或设备。但本标准的防护限值不适用于为病人安排的医疗或诊断照射。
第2.2.1款，公众照射：在一天24h内，环境电磁辐射场的场量参数在任意连续6 min内的平均值应满足表2-1的要求。


表2-1  公众照射导出限值
频率范围
MHz

公众照射
电场强度（V/m）
磁场强度（A/m）
30～3000

12

0.032

（4）《电磁辐射环境影响评价方法和标准》（HJ/T10.3-1996）
第4.2款，对单个项目的影响必须限制在GB8702-88限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取GB8702-88中场强限值的1/
[image: image1.wmf]2

，或功率密度限值的1/2。其它项目则取场强限值的1/
[image: image2.wmf]5

，或功率密度限值的1/5作为评价标准。
根据磁共振影像系统的射频频率，结合上述电磁辐射标准，确定本项目的电场强度评价标准值为5.4V/m。
2.6评价目的
（1）对拟安装场地进行辐射环境背景监测，以掌握拟安装场地的辐射环境背景水平；
（2）对已运行设备进行现状监测，以掌握机房周围的辐射环境现状；
（3）根据类比监测数据，对医院拟配置的辐射装置进行辐射环境影响预测评价；
（4）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”；
（5）为该医院运行期辐射环境保护管理提供科学依据。
2.7评价范围
按照HJ/T10.1-1995《核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》的规定，并结合该项目辐射装置为能量流污染的特征，根据能量流的传播与距离相关的特性，确定为机房周围50m区域。
2.8环境保护目标
环境保护目标为该医院从事放射诊断治疗的工作人员、机房周围其他非辐射工作人员和公众成员。各机房周围50m范围内的建筑均为医院内的医疗用房，无住宅和学校等环境敏感点。



表3    辐射装置
	序号
	装置名称
	型号
	数量
	所在场所
	主要技术参数
	备注

	医院现有设备清单
	医院已环评验收部分设备
	1
	SPECT
	MILLENNIUM
	1
	核医学科
	——
	

	
	
	2
	后装机
	HZJ-18
	1
	后装机室
	——
	

	
	
	3
	中c臂
	ENDURA
	1
	
	——
	

	
	
	4
	CT机
	Somatom 16
	1
	放射科7
	——
	

	
	
	5
	CT机
	BRILLIANCE 64
	1
	放射科8
	——
	

	
	
	6
	DSA
	CV12
	1
	放射科6
	——
	

	
	
	7
	DR
	DR-TH
	1
	放射科2
	——
	

	
	
	8
	DR
	DR-VS
	1
	放射科1
	——
	

	
	
	9
	胃肠机
	ESSENT
	1
	放射科11
	——
	

	
	
	10
	DR
	DIGITSL
	1
	体检中心
	——
	

	
	
	11
	牙片机
	IRIX70
	1
	口腔科
	——
	

	
	
	12
	直线加速器
	23EX
	1
	加速器机房2
	——
	

	
	
	13
	模拟定位机
	ACUITY
	1
	模拟定位机室
	——
	

	
	
	14
	直线加速器
	SYNERGY
	1
	加速器机房1
	——
	

	
	
	15
	磁共振
	--
	1
	磁共振机房
	1.5T
	

	
	本次委托环评设备
	16
	DSA
	ALLURA-XPER-FD20
	1
	放射科4
	125kV,800mA
	已有

	
	
	17
	CT
	Sensation16
	1
	直线加速器1楼西北端CT机房
	140kV,500mA
	拟购买

	
	
	18
	乳腺DR
	SELENIA
	1
	放射科3
	35kV、400mA
	已有

	
	
	19
	全景x光机
	OC200D
	1
	全景机房
	85kV,13mA
	已有

	
	
	20
	体外碎石机
	COMPACTDELTA
	1
	门诊楼3楼新碎石机房
	110kV，4.0mA
	已有

	
	
	21
	c臂机
	BV ENDURA
	1
	手术室
	110kV,20mA
	已有

	
	
	22
	床边机
	MUX-100DJ
	1
	——
	125kV、160mA
	已有

	
	
	23
	床边机
	MOBILETTPLUSHP
	1
	——
	90kV、30mA
	已有

	
	
	24
	床边机
	SM-50HF-B-D
	1
	——
	150kV,500mA
	已有

	
	
	25
	磁共振
	--
	1
	磁共振机房
	1.5T
	拟购买


	4.1医院概况
宁波市鄞州人民医院创建于1949年9月，是集医疗、保健、教学、科研、预防及急救、康复等为一体的三级乙等综合性医院，位于宁波市江东区百丈东路与甬港南路交叉口，地处宁波市中心区域。是宁波市医保定点医疗机构，浙江大学医学院教学医院、杭州师范学院医学院非直属附属医院。
医院占地面积50余亩，建筑面积9万平方米，固定资产近6亿元。现有职工近1400人，高级卫技人员近200人，正高职称50余名，硕士以上学位近100名。有3名医生被聘为浙江大学医学院硕士研究生导师。医院开放床位1100余张，年出院病人4万余人次，年门诊150万余人次，设26个病区，开设肝胆外科、血液科、呼吸内科、肿瘤放化疗、眼科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、消化科近40个专科门诊，在市内乃至省内有一定影响，在市民中有较高声誉。
4.2地理位置
宁波市鄞州人民医院位于宁波市百丈东路251号，其地理位置见图4-1。
医院东侧隔甬港北路是甬港饭店；南侧隔百丈东路是东城百汇；西侧隔舟孟北路是银殿宾馆、潜龙小区；北侧是工商行政管理局江东分局、甬港新村。其周边环境示意图见图4-2。
各设备所在楼层平面图见图4-3至4-6。
[image: image3.jpg]I cmreax | rwne
e Bk aE







图4－1  宁波市鄞州人民医院地理位置示意图
[image: image4.jpg]



图4－2  宁波市鄞州人民医院周边环境示意图
4.3气候条件
宁波市属于典型的亚热带季风气候，其特点是冬、夏季风交替显着，全年温和湿润，四季分明，雨量充沛，日照时间长。也常有灾害性天气出现：冬季的寒潮，春秋季的低温连续阴雨，洪涝，夏季的高温，夏秋季的台风、暴雨等。年平均气温为16.5℃，夏季最高达38.5℃，冬季最低温度为-6.6℃。年平均风速2.9m/s；年主导风向NW、SSE；夏季主导风向为SE，冬季为WN。
4.4社会环境
宁波市是我国东南沿海重要的港口城市，全市总面积9365km2，人口535.27万人，其中市区面积1033km2，人口119.69万人。宁波也是浙江省的重要工业基地、对外贸易“窗口”和粮、棉、油经济特产、水产品的重要产地，宁波是近年高等教育发展迅速，现有普通高校10所，在校生43400人，成人高等教育4所，在校生27700人，高教毛入学率17.2%，高于全国平均水平。全市有国家级文物保护单位7处，位浙江省第一。



	5.1 CT、碎石机、乳腺机及DSA 等
①工作原理
CT、碎石机、乳腺机、DSA 、普通X光机为采用X射线进行摄影的技术设备。上述设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，详见图5-1。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。
[image: image5.jpg]o

4.

T

VAITFE X SHRE RS E

B 1-3




图5-1  典型X射线管结构图
CT是计算机断层X射线摄影术（Computed Tomography）的简称，它使用了精确准直的X射线从各种不同的离散角度扫描所关注的平面，利用探测器记录透射光束的衰减量，并经过数学运算，电子计算机处理相应数据，从而产生一个以检查层的相对衰减系数为依据的躯体横断面的影像。
普通X光机是利用X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积大小并予以定位、摄影，它用X线胶片代替荧光屏，永久记录被检部位影像的一种设备，这种方法比透视能发现更多有诊断价值的信息。
数字血管造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。
②设备组成
虽然上述诊断用的X线机因诊断目的不同有很大的差别，但其基本结构都是由产生X线的X线管、供给X线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置即外围设备组成。
③操作流程
a . CT

确定患者体层摄影的体位，扫描定位，投照摆位，屏气曝光。扫描过程中，X线球管连续地发射X线，扫描床持续同步前移，实现无间断容积数据采集。
b . 普通X光机
依据X线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，有时需屏气，曝光。
c . DSA

诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在Ⅹ线透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留Ⅹ线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。
④污染因子
由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该院使用的X射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。
5.2磁共振
①工作原理
磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging-MRI）是在核磁共振波谱学的基础上建立起来的。磁共振成像指处于某个静磁场中的物质的原子核系统受到相应频率的电磁波作用时，在它们的磁能级之间发生的共振跃迁现象。即人体内的氢核在一定静磁场和射频场的作用下，所产生的氢核核磁共振信号，经过数字处理，重建以磁共振信号强度为基础的图像。磁共振影像系统就是利用上述原理进行医学诊断的仪器。
②设备组成
该设备的主要组成部分为磁体系统、梯度系统、射频系统、计算机系统和辅助设备系统5部分组成。该设备扫描室四周墙体采用射频屏蔽层（12.6MHz-60dB），出入通道设有屏蔽防护门，以减少电磁场辐射对周围环境的影响。
③操作流程
扫描前明确检查重点和范围后，确定扫描方式，确认金属物质未带入磁体房内，调节射频频率、脉冲宽度、使用线圈、扫描层厚、扫描间隔、脉冲序列等，开机扫描，图像记录。
④污染因子
该设备采用永久磁体。磁共振产生磁场的部件采用超导磁体，磁场强度稳定。由于磁共振仪设备采取了自屏蔽措施，因此周围环境的磁场强度衰减较快。同时，核磁共振仪运行时发出的射频将向周围环境产生电磁辐射。所以，该项目的污染因子为射频电场强度和射频磁场强度。


表6  项目周围辐射环境现状
	    本次评价的设备，CT和磁共振为拟购，因此主要对其新场所进行背景监测，其他设备均处运行状态，主要为现状监测，同时为了评价CT和磁共振运行期的环境影响，也对医院现有的CT和磁共振机房进行了类比监测。
6.1监测目的
掌握本次评价各设备机房周围辐射环境现状，为该院的辐射环境影响评价提供基础数据。
6.2监测内容
对CT、碎石机、乳腺机、DSA 和普通X光机等各机房进行X-γ辐射剂量率水平的监测，对磁共振机房周围进行电场强度监测。
6.3监测点位
按照《环境地表γ辐射剂量率测定规范》及《辐射环境监测技术规范》进行布点。监测点位布点详见图4-3至4-6。
6.4监测仪器与规范
监测仪器的参数与规范见表6-1（a）和（b）。
表6-1（a）   X-γ射线剂量率监测仪器参数与规范
仪器名称
智能化辐射仪
仪器型号
FD-3013B

生产厂家
Thermo公司
能量响应
30KeV～3MeV

量程
0.01～200µSv/h

检定证书
检定证书有效期：****

监测规范
《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）
《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）
表6-1（b）  电磁辐射测量仪器参数与规范
仪器名称
电磁辐射分析仪
仪器型号
EFA-300

探头型号
K-0019，AE0007

场强测量范围
0.14V/m～100kV/m，0.8nT～31.6mT

检定证书
检定证书有效期：****

测量规范
采用《电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）
推荐的方法
6.5质量保证措施
a  合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
b  监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。
c  监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。
d  每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。
e  由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。
f  监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

	 6.6监测结果
（1）CT和磁共振拟建址测量
CT和磁共振拟安装机房的γ辐射剂量率和电场强度背景水平的监测结果见表6-2(a)和6-2(b)，监测时间2015年5月20日。
表6-2 (a)     γ辐射剂量率背景水平监测结果                                               
点位序号
测     点     描     述
平均值
标准差
Δ1

CT拟安装机房医生出入门口
96.2

2.9

Δ2

CT拟安装机房工作人员出入门口
99.3

2.6

由表6-2的监测结果可知，医院辐射装置拟安装地γ辐射剂量率在96.2～99.3nGy/h之间，根据《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知宁波市室内的γ辐射剂量率在80～194nGy/h之间，可见，该地的γ辐射本底水平未见异常。
表6-2 (b)   电场强度背景水平监测结果                                               
点位序号
测     点     描     述
平均值
标准差
Δ1

磁共振拟安装机房医生出入门口
0.17

0.02

Δ2

磁共振拟安装机房病人出入门口
0.23

0.01

（2）乳腺机、DSA 和普通X光机等机房的现状监测
乳腺机、DSA 和普通X光机等机房的X-γ辐射剂量率的现状监测结果见表6-3，监测时间2015年5月20日。
表6-3     X-γ辐射剂量率现状监测结果表
机房名称
点位
序号
测     点     描     述
辐射剂量率：nGy/h
平均值
标准差
DSA机房
（500mA、110kV）
▲1

医生出入门门口30cm处
关机
124.9

2.5

开机
128.4

2.1

▲2

铅玻璃前30cm处
（操作室内医生操作位）
关机
131.2

2.1

开机
133.8

1.6

▲3

病人出入门30cm处
关机
132.1

2.3

开机
136.6

2.1

▲4

DSA室内
医生铅衣内
关机
132.5

2.4

开机
3750.6

8.0

续上表
乳腺机
（100mA、30kV）
▲5

医生操作位
关机
111.3

1.8

开机
112.8

1.3

▲6

病人出入门30cm处
关机
141.0

1.7

开机
142.2

1.9

全景x光机
（10mA、60kV）
▲7

医生操作位
关机
111.0

2.1

开机
112.2

3.2

▲8

病人出入门30cm处
关机
137.1

3.0

开机
143.4

1.1

C臂手术室
（10mA、80kV）
▲9

医生操作位
关机
112.0

2.2

开机
512.2

3.1

▲10

病人出入门30cm处
关机
135.1

3.1

开机
144.4

1.4

床边机
（200mA、125kV）
▲11

医生操作位
关机
119.0

2.7

开机
312.2

3.2
碎石机
（4mA、100kV）
▲12

医生出入门门口30cm处
关机
126.8

2.3

开机
126.4

3.3

▲13

铅玻璃前30cm处
（操作室内医生操作位）
关机
122.7

2.6

开机
136.6

1.5

▲14

病人出入门30cm处
关机
144.7

2.7

开机
147.2

2.4

类比测量需要
16排CT

（300mA、120kV）
▲15

医生出入门门口30cm处
关机
127.2

1.8

开机
138.2

2.2

▲16

铅玻璃前30cm处
（操作室内医生操作位）
关机
131.7

1.9

开机
139.8

1.9

▲17

病人出入门30cm处
关机
141.7

2.8

开机
164.8

4.0

（3）磁共振机房类比测量
本次评价的磁共振机房周围的场强类比监测结果见表6-4，监测时间2015年5月20日。
表6-4  磁共振机房周围场强类比监测结果
点位序号
点位描述
电场强度V/m

1.5T

1

工作位
0.33

2

防护门门缝
0.21
根据磁共振机房周围各点位的电场强度类比测量结果可见，机房周围各关心点位的电场强度低于单个项目的评价标准，符合《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）的要求(5.4V/m)。

	7.1实践正当性
DSA和磁共振等设备的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。项目建成运行后能为病人提供一个优越的诊断环境，具有明显的社会效益，同时也提高了医院档次及服务水平，吸引了更多的就诊人员，因而医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益，其使用所产生的危害同社会和个人从中取得的利益相比是可以接受的，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。
7.2建设期环境影响
DSA和磁共振等设备在建设和安装过程中不需要通电，因此在设备的建设安装过程中不产生X-γ射线和电场强度，对项目周围的辐射环境无影响。
7.3运行期环境影响
7.3.1 机房屏蔽现状
表7-1    各机房屏蔽情况一览表
指标
机房
机房使用
面积（m2）
层高
（m）
墙体
防护门
观察窗
DSA

8.7×5.8≈50

3.5m,

顶棚为10cm混凝土加+3mm铅板。
24cm的实心砖墙+30mm硫酸钡
4mm铅当量
4mm铅当量
乳腺机
3.0×2.0≈6

3.5m,

顶棚为10cm混凝土加+1mm铅板。
24cm的实心砖墙+30mm硫酸钡
2.5mm铅当量
2.5mm铅当量
全景X光机
3.0×2.2≈6.6

3.5m,

顶棚为10cm混凝土加+1mm铅板。
24cm的实心砖墙+30mm硫酸钡
2.5mm铅当量
2.5mm铅当量
C臂机
8×8≈64

2.9m,

顶棚为10cm混凝土加+1mm铅板。地板采用10cm混凝土加+1mm铅板
24cm的实心砖墙+30mm硫酸钡
2.5mm铅当量
2.5mm铅当量
CT

6.1m×6.0 =37.2m2
2.8m

顶棚为10cm混凝土加+3mm铅板。
24cm的实心砖墙+30mm硫酸钡。
4mm铅当量
4mm铅当量
体外碎石机
4.1m×3.7m =15.2m2
2.9m

顶棚为10cm混凝土加+2.5mm铅板。地板采用10cm混凝土加+2.5mm铅板
24cm的实心砖墙+2.5mm铅板。
3mm铅当量
3mm铅当量
表7-2   磁共振机房屏蔽情况一览表
项目
屏蔽设施
机房面积
约30 m2
各侧墙体
墙体为24cm红砖＋铜皮0.5mm。
观察窗
两层5mm钢化玻璃中间夹铜网
屏蔽门
手动屏蔽门采用单刀插入式电磁密封技术
7.3.2剂量估算
根据监测结果可知：DSA、床边机和C臂机医生操作位的X-γ辐射剂量测量值较关机时有明显升高，其余机房周围各监测点位处的X-γ辐射剂量测量值较关机时均无明显变化，其机房周围活动的辐射工作人员和公众人员所受到的额外辐射照射可以忽略。因此设备运行期的剂量估算主要针对DSA、床边机和C臂机。
（1）剂量估算公式
按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，X射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算：

[image: image6.wmf])

(

10

7

.

0

6

mSv

t

D

H

r

r

E

-

×

´

´

´

=

          （7-1）
其中:  HEr: X射线外照射人均年有效剂量当量, mSv/a；
    Dr: X射线空气吸收剂量率，nGy/h；
     t: X射线照射时间，h/a；
0.7: 剂量换算系数, Sv/Gy。
（2）DSA机房
①DSA辐射工作人员
根据该医院目前DSA的实际使用情况作保守假设，a平均每月的病人数为80人；b辐射工作人员每次检查在机房内操作位处（γ辐射剂量率取3750.6nGy/h）停留30分钟。
在上述偏保守的条件下，由公式(7-1)可以计算出机房内的辐射工作人员接受的附加年有效剂量当量为1.2mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
②DSA公众人员
由类比监测结果可知：在正常使用条件下，DSA机房周围X-γ辐射剂量开机时与未开机时相比未见显著升高。表明其他非辐射工作人员和公众成员不会受到额外的辐射照射。
（3）床边机
根据该医院目前移动X光机的实际使用情况作保守假设，①平均每月需检查的病人数为100人；②平均每次检查曝光时间为0.5分钟，医生操作位距离曝光机的距离约为5m；③所有操作由同一名工作人员完成。
在上述偏保守的条件下，由公式(8-1)可以计算出该工作人员接受的附加年有效剂量当量为0.02mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
由于移动X光机在病房内使用时，一般要求周围无关病人和工作人员避让，且由于移动X光机在单个病房内的操作时间和频率相对较少，因此其他公众成员所受到的额外辐射照射可忽略。
（4）C臂机
C臂机在固定的手术室内机动使用，现根据医院的手术情况假设：①平均每月每个医生的手术病人为30人；②每次手术期间需要在操作位处出线操作（γ辐射剂量率取512.2nGy/h）30分钟。
在上述偏保守的条件下，由公式(7-1)可以计算出机房内的辐射工作人员接受的附加年有效剂量当量为0.05mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
由表7-2的监测结果可知：在正常使用条件下，手术室周围X-γ辐射剂量开机时与未开机时相比未见显著升高。表明其他非辐射工作人员和公众成员不会受到额外的辐射照射。
（5）磁共振
由于本次评价拟购的磁共振与医院现有设备的技术参数一致，且机房采用的屏蔽措施相当，因此磁共振运行期的环境影响评价采用医院现有设备的类比分析，根据类比分析可知，该医院磁共振搬迁投入运行后，机房周围各测量点位的电场强度均将低于单个项目的评价标准值（电场强度：5.4V/m），符合《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的规定。
(6) CT
由于本次评价拟购的CT和拟搬迁碎石机与医院现有设备的技术参数一致，且机房采用的屏蔽措施相当，因此碎石机和CT运行期的环境影响评价采用医院现有设备的类比分析，根据类比监测数据可以预测拟购的CT和拟搬迁碎石机建成投入运行后，机房周围的辐射工作人员和公众人员不会受到额外的辐射照射。
7.4 事故分析
（1）DSA

发生的事故工况主要有以下几种情况：
1. 射线装置运行时，铅防护门未完全关闭，至使X射线泄漏到机房外面，给周围活动的人员造成不必要的照射。
2. 违规操作及人员故意引起的辐射照射。
发生这种事故，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条之规定，医院应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施， 所有事故都应报告环境保护主管部门，有关射线装置丢失、被盗和可疑故意引起的辐射事故都应同时报告公安部门，如果发生人员受的照射剂量可能达到对人体产生危害时，应同时报告卫生主管部门。
（2）磁共振仪
    医生在不知情的情况下，误给带有心脏起搏器或人体内植有铁磁性物质的患者做磁共振检查，或让他接近检查室，引起心脏起搏器不工作或铁磁性物质移位，威胁患者的生命。因此，为避免事故的发生，要求医生在给患者做磁共振检查前，应确认患者不带有以上器械；为避免让他接近检查室，在检查室周围应张贴注意电磁辐射的警告标志。


	8.1污染防治措施
①各射线装置机房的屏蔽能力见表7-1。根据现场监测结果，其防护能力基本能满足辐射环境保护的要求。
②医院已在各机房操作位张贴了相应的操作规程。
③医院现有铅衣41件、铅帽8顶、铅围脖23个、铅眼镜4副、铅防护巾10付、护屏7台、铅围群2套，能满足现有工作开展的要求。
④所有射线装置机房均已设置工作指示灯，机房门外均已张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明。
8.2辐射环境管理
宁波市鄞州人民医院已根据相关法律、法规及文件的要求，在基本健全各项规章制度和管理机构的基础上，取得了由浙江省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》，许可范围为Ⅲ类放射源、Ⅱ、Ⅲ类射线装置、乙级非密封放射性物质工作场所。
医院按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及环境保护主管部门的要求成立的管理机构和制定的一系列规章制度如下：
8.2.1  管理机构
医院已发文成立辐射管理领导小组，同时按照相应法规，制定了《辐射防护安全管理机构及职责》，进一步明确放射防护安全管理机构及职责。
8.2.2  规章制度
（1）《辐射安全防护管理工作制度》，内容包括：
a环评报批后，医院及时换领《辐射安全许可证》，领取许可证且办理登记手续后方可从事许可范围内的放射工作，需改变许可的内容或终止放射工作时，必须按规定向审批部门办理变更或注销手续；
b医院在从事辐射操作前，制定各射线装置的《安全操作规程》、《岗位职责》、《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《自行检查和年度评估制度》、《定购、转让、运输及退役处理制度》等规章制度；同时医院须组织辐射工作人员进行上岗培训和辐射安全防护知识的培训，并进行个人剂量监测和职业健康检查。
c医院每年进行一次射线装置使用的安全和防护状况年度评估报告，于每年年底前上报许可证审批机关备案，接受行政机关的监督检查。
（2）《安全操作规程》，内容包括：  

凡涉及对辐射装置进行的操作，都有明确的操作规程，操作人员必须按操作规程进行操作。同时医院还应根据不同的辐射装置操作特点和要求，分别制定相应的操作规程。
（3）《岗位职责》，内容包括：
医院须明确放疗科、放射科等科室各成员的职责，明确放射科相关工作岗位职责，做到分工明确。
（4）《辐射防护和安全保卫制度》，内容包括：
a辐射装置的使用场所，应有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施（具体为工作指示灯和电离辐射标志）。
b医院建立辐射装置（放射性同位素和射线装置）的档案和台帐，使用时及时进行登记、检查，做到帐物相符。
c制定与本单位从事的诊疗项目相适应的质量保证方案，遵循质量保证监测规范，按照医疗照射正当化和辐射防护最优化的原则，避免一切不必要的照射，并事先告知患者和受检者辐射对健康的潜在影响。
（5）《设备检修维护制度》，内容包括：
医院定期对辐射装置的安全装置和防护措施、设施的安全防护效果进行检查，核实各项管理制度的执行情况，对发现的安全隐患，必须立即进行整改，避免事故的发生。
（6）《辐射装置使用登记制度》，内容包括：
规定使用与管理规程，登记内容包括射线装置的生产单位、到货日期、规格型号等；以及放射性核素的种类、使用剂量等，同时加强档案管理。
（7）《自行检查和年度评估制度》，内容包括：
a 对可能引起操作失灵的关键零配件及时进行更换；
b 对各类档案管理进行自查，核实档案管理工作的落实情况，并加强管理；
c 医院应当编制装置年度评估报告，于每年年底前上报环保部门备案，接受行政机关的监督检查。
（8）《定购、转让、运输及退役处理制度》，内容包括：
转让射线装置，由转入单位向其所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门提出申请，并提交符合下列要求的证明材料，内容：转出、转入单位持有所从事活动相符的许可证；转入单位具有射线装置使用期满后的处理方案；转让双方签订书面转让协议。转出、转入单位应当在转让活动完成之日起20日内，分别向其所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。
（9）《质量保证大纲和质量控制检测》。内容包括：
配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。医院应结合项目开展，根据要求落实各项管理制度，加强对辐射工作人员的安全防护意识教育。新建项目在试运行3个月内，及时向环保部门申请项目的竣工验收。
8.2.3安全培训及健康管理

（1）目前医院的辐射工作人员均已参加了有资质单位组织的辐射安全与防护知识培训，经考核合格取得了相应的上岗证。医院承诺将制定计划分批送辐射人员进行复训，对新录用人员经培训合格取得上岗证后上岗，并每四年对其进行轮训一次。
（2）医院已根据相关法律法规要求，已为所有辐射工作人员均配备了个人剂量计，且每3个月到有资质的单位检测一次，医院根据剂量报告为辐射工作人员建立了个人剂量档案，2104年一季度的剂量检测报告见附件8。
（3）已安排医院辐射工作人员每年到有资质的医疗机构进行职业健康体检工作，并建立了个人健康档案，档案保存时限为工作人员年满75岁或工作人员停止辐射工作后30年，最近一次部分辐射工作人员的职业健康体检报告见附件9。
8.2.4事故应急
医院已根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条之规定，建立《辐射事故应急预案》，包括下列内容：
①应急机构和职责分工；
　　②应急人员的组织、培训以及应急；
③可能发生辐射事故类别与应急响应措施；
发生辐射事故时，事故单位应立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告。涉及人为故意破坏或放射性同位素丢失的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。
④辐射事故调查、报告和处理程序。
同时，应急方案中已明确应急的具体人员和联系电话。
8.3  监测计划
医院可请有资质量的单位定期对各辐射装置机房周围环境进行辐射监测。辐射监测内容包括：
（1） 监测频度 ：每年常规监测一次。
（2） 监测范围 ：机房屏蔽墙外，防护门及缝隙处和操作台等。
（3） 监测项目 ：X-γ射线剂量率、电场强度。



表9   公告
	为使医院周围公众了解本项目的建设情况及对环境的影响，建设单位就本项目的环境影响于2015年5月20日在医院门口张贴了辐射环境影响评价告知书，内容主要包括工程概况、环境影响及初步评价结论；意见反馈方式主要为电话，时间为10个工作日。
在公告期间，建设单位、评价单位及环保部门均未接到任何意见反馈。
[image: image7.jpg]



图9-1  现场公告照片



表10  从事辐射活动能力评价
	宁波市鄞州人民医院根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定，使用射线装置的单位应具备相应的条件。对医院从事辐射活动能力的评价见表10-1：
表10-1   医院从事辐射活动能力评价
应具备条件
落实情况
（一）应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。
已制定
（二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。
目前医院的辐射工作人员参加了有资质单位组织的辐射安全与防护知识培训，经考核合格取得了相应的上岗证。医院承诺将制定计划分批送辐射人员参加复训，对新录用人员经培训合格取得上岗证后上岗，并每四年对其进行轮训一次。
（三）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射要求的安全措施。
有工作指示灯和电离辐射警示标志。
（四）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量监测报警、辐射监测等仪器。
现有各机房已根据需要配置了防护用品。
（五）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。
已制定
（六）有完善的辐射事故应急措施。
已制定
（七）使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。
已制定
以上分析可知，医院在落实报告提出的各项污染防治措施和管理要求后，医院将具备从事辐射活动的技术能力。


表11 结论和建议
	11.1  实践正当性分析
宁波市鄞州人民医院使用辐射装置，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”的要求。
11.2  选址合理性分析
宁波市鄞州人民医院位于宁波市百丈东路251号，医院东侧隔甬港北路是甬港饭店；南侧隔百丈东路是东城百汇；西侧隔舟孟北路是银殿宾馆、潜龙小区；北侧是工商行政管理局江东分局、甬港新村。机房均位于医院中央，周围50米范围内无住宅和学校等环境敏感点，且各辐射装置机房均已采取了较好的屏蔽措施，其运行对周围的辐射环境不会产生明显影响，故其选址基本可行。
11.3  辐射防护屏蔽能力分析
对照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）的要求，各机房的屏蔽设计能满足要求。
11.4主要污染因子及辐射环境影响评价
DSA等射线装置的污染因子主要考虑X射线；磁共振的主要污染因子考虑电场强度。
1、根据分析可知，医院本次评价的各射线装置，运行时所致工作人员的附加年最大有效剂量当量为1.2mSv，低于职业人员的剂量管理限值（5mSv），公众人员的附加年最大有效剂量当量可忽略，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。
2、根据现状监测可知，医院的磁共振运行时对周围环境的电磁辐射影响符合《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）的要求。
11.5 辐射环境管理制度
医院成立了辐射管理领导小组，制定了《安全操作规程》、《岗位职责》、《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《自行检查和年度评估制度》、《定购、转让、运输及退役处理制度》等制度，切实根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的管理要求开展管理。
11.6  安全培训及健康管理
（1）目前医院的辐射工作人员参加了有资质单位组织的辐射安全与防护知识培训，经考核合格取得了相应的上岗证。医院承诺将制定计划分批送辐射人员参加复训，对新录用人员经培训合格取得上岗证后上岗，并每四年对其进行轮训一次。
（2）医院已根据相关法律法规要求，已为所有辐射工作人员均配备了个人剂量计，且每3个月到有资质的单位检测一次，医院根据剂量报告为辐射工作人员建立了个人剂量档案。
（3）已安排医院辐射工作人员每年到有资质的医疗机构进行职业健康体检工作，并建立了个人健康档案，档案保存时限为工作人员年满75岁或工作人员停止辐射工作后30年。
综上所述，本项目的选址合理，在充分落实本报告提出的各项污染防治措施和规章制度的前提下，宁波市鄞州人民医院本次评价的10台设备运行时对周围环境的产生的辐射环境影响能符合环境保护的要求，该项目的建设运行是可行的。


	地方环境保护行政主管部门审查意见：
经办人（签字）：                         单位盖章
                                     年    月    日

	审批环境保护行政主管部门审查意见：
经办人（签字）：                           单位盖章
                     年    月    日


建设项目环境保护审批登记表
填表单位（盖章）：                                                            填表人（签字）：  宋燕燕                             项目经办人（签字）：  宋燕燕      

	建 设 项 目
	项目名称
	宁波市鄞州人民医院
	建设地点
	宁波市百丈东路251号

	
	建设内容及规模
	1台乳腺DR、1台CT、1台DSA、1台体外碎石机、3台床边机、1台C臂机、1台全景X光机和1台磁共振等10台设备
	建设性质
	□新 建                  □√改 扩 建               □技 术 改 造

	
	行业类别
	
	环境影向评价
管理类别
	□编 制 报 告 书        □√编 制 报 告 表        □填 报 登 记 表

	
	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	100
	所占比例（%）
	10%

	建设单位
	单位名称
	宁波市鄞州人民医院
	联系电话
	13777975255
	评价单位
	单位名称
	国电环境保护研究院
	联系电话
	025-58630834

	
	通讯地址
	宁波市百丈东路251号
	邮政编码
	315040
	
	通讯地址
	南京市浦口区浦东路十号
	邮政编码
	210031

	
	法人代表 
	陆勤康
	联系人
	马伟
	
	证书编号
	国环评证甲字第1905号
	评价经费
	-

	建设项目所处区域环境现状
	环境质量等级
	环境空气：            地表水：                地下水：                 环境噪声：                   海水：               土壤：                其它： 

	
	环境敏感特征
	□自然保护区    □风景名胜区     □饮用水水源保护区     □基本农田保护区     □水土流失重点防治区     □ 沙化地封禁保护区     □森林公园     □地质公园     □重要湿地
□基本草原      □文物保护单位   □珍稀动植物栖息地     □世界自然文化遗产   □重点流域               □重点湖泊              □两控区               

	染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	排放量及主要
污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） 
	

	
	
	实际排
放浓度
（1）
	允许排
放浓度
（2）
	实际排
放总量
（3）
	核定排
放总量
（4）
	预测排
放浓度
（5）
	允许排
放浓度
（6）
	产生量
（7）
	自身
削减量
（8）
	预测排
放总量
（9）
	核定排
放总量
（10）
	“以新带老”削减量
（11）
	区域平衡替代本工程削减量
（12）
	预测排
放总量
（13）
	核定排
放总量
（14）
	排放增减量（15）

	
	废水
	-------
	-------
	
	
	 ------
	------
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	------
	------
	
	
	------
	------
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	辐射工作人员以5mSv作为管理限值，公众成员以0.25mSv作为管理限值。现场监测结果分析表明，本项目符合管理限值的要求。


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少
    2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）
4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
应用类型





表2 总论








表4 区域环境概况








北





宁波市鄞州人民医院





表5   污染源分析








表7  环境影响分析





表8 污染防治措施、辐射环境管理和监测计划








PAGE  
—2—


_1499250419.unknown

_1499250420.unknown

_1499250418.unknown

